项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 预算 单价（万） | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-01-1 | 抗酸杆菌阅片机 | 1 | 39.8 | （一）、技术参数 1、检测通量：每1只弹匣装≥1片且每批次通量≥120片，且可随时添加载具，24小时不间断工作； 2、物镜、聚焦模式：100倍油镜（oil）半复平场消色差物镜； 3、具备共振聚焦功能：每帧≥50张图片，标本层面抓取≥2张图片置于检测结果； 4、扫描平台：X/Y≤5微米Z轴聚焦定位精度≤0.2微米； 5、光学、扫描系统：LED光源（曝光≥50000小时），扫描过程全自动化，实现自动控制，自动拍摄标本人工编号、自动滴油，自动聚焦功能，扫描采集视野为有效图像视野，每一个视野都进行自动聚焦，自动分析判读出报告； 6、产品尺寸：≤750mm×620mm×510mm（长×宽×高）； 7、阅片范围不限于痰液涂片，包括脑脊液、胸腹水、关节液； 8、检测标准 符合2018卫生行业实施《WS288-2017》标准； 9、检测速度：标本面积 10x20mm，直径8mm，每小时处理22-35片； 10、分析系统 基于Windows10操作系统，电脑配置≥27寸高清显示屏，≥512G硬盘，16G内存； 11、检测编号：具有自动拍摄涂片人工数字编号； 12、摄像系统：CCD像素≥230万，最大图像分辩率≥2000万，像元尺寸5.5微米； 13、通讯方式 局域网共享，LIS、His双向转输系统； 14、属性：电源：220V，功率：500W； 15、成像速度：≥45fps； 16、拓展功能： 萋-尼氏染色培养菌珠涂片扫描人工判读结果 革兰氏染色涂片扫描人工判读结果 巴氏染色涂片扫描人工判读结果 （二）、配置清单 1、仪器主机 2、仪器主机电源线 3、仪器视频线 4、仪器通讯线 5、服务器 6、显示器 7、无线键、鼠套装 8、专用痰片匣 9、专用痰涂片 10、专用高级镜油 |