项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 预算 价（万） | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06-01-1 | 骨科手术动力套装 | 1 | 50 | 主机 适合于大小骨、脊柱手术对骨组织的处理，特别是手外、足踝、脊柱、颌面手术； 人机工程设计，≥7寸液晶彩色触摸屏； 嵌入式控制系统，有默认设置和自定义设置两种模式； 故障自诊断和自保护技术，确保手术安全； 电气安全设计和100-240V宽电压电源设计，适合恶劣供电环境； 大功率动力和高速动力双输出接口； 配有冷却泵； 微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统、电机自动识别导引功能选择和操作参数设置； 产品通过CE认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。 脚踏开关  线长≥3.5m，带功能切换按钮，无级调速； 磁感应传感器控制技术，安全、精准、耐用； 底座高度≤48mm，长时间踩踏脚踏亦不会疲劳； IPX8防水等级、防滑、防侧翻； 坚固结构设计，承载重量≥1350N（138kg)，舒适耐用； 微电机  高速电动马达，最大输出功率达100W，持续扭矩：1.1N•cm，最高转速40000 r/min，输出动力强劲； 采用传感器速度反馈控制技术，保证速度输出恒定，负载速降＜3%； 最大外径20mm，重量110g，操作方便，使用轻巧，可“持笔式”操作； 自动风冷技术，温升小，最高热平衡温度38℃，可持续长时间工作； 工作噪音低，噪声＜65dB； 接口接插方便快捷，支持磨钻手柄和小骨钻、锯、铣手柄， 可高温高压消毒。 小空心钻手柄  整体结构防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒； 执笔式操作方式，符合人体力学设计，使用小巧轻便； ISO-E类型标准接口，接插微电机方便快捷； 钻头夹持范围：Φ1-2.5mm；最高转速：3000r/min，持续输出扭矩：14.3 N·cm； 弯角装卸接口，术野清晰，按压式快装卸接口； 外径φ17mm，重量≤0.14kg。持续输出扭矩：14.3 N·cm，理论最大输出扭矩：62N·cm。 骨钻头  高速工具钢高硬度热处理和表面硬质涂层处理技术，抗弯抗扭； 钻头规格：φ1.5mm，圆柱柄。 小平摆锯手柄 整体结构防锈设计，低噪声、低振动，可高温高压水蒸气消毒； 外径φ21mm，重量≤0.19kg。持续输出扭矩：2.1N·cm，理论最大输出扭矩：9.3N·cm； ISO-E类型标准接口，接插微电机方便快捷；快换刀具装夹接口，可便捷装卸刀具； 最高频次：20000 c/min，摆幅4°； 按压式快装接口0-180°多方向装锯片。 摆锯片 深度15mm，宽度7mm，厚度0.3mm，刃口厚度0.4mm； 深度31mm，宽度10mm，厚度0.3mm，刃口厚度0.4mm； 采用具有折弯阻力的特殊材料，高频锯切时无晃动和震动，保证手术的高度安全； 锯齿能保证切口的精确，实现最小的接触压力，降低热坏死产生的风险。 磨钻手柄 ISO-E类型标准接口，接插方便快捷，可高温高压消毒； 最大直径16mm，手柄成角分别为0°和21°两种型式，超轻，执笔式、防滑结构设计； 最高转速80000r/min，可正反转，低发热、低噪音，最高转速时空载噪音≤67dB； 磨钻手柄与微电机连接具有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作。 磨钻头 金刚砂球形磨钻头 不锈钢球形磨钻头 钨钢球形磨钻头 不锈钢直刃橡子形磨钻头 不锈钢斜刃橡子形磨钻头 不锈钢火柴形头磨钻头 配合磨钻手柄使用 动力手机  骨科通用手机,空心轴电机,支持正反转功能； 通用输出接口,便捷插接所有锯机头、钻夹头,带手控功能； 双板机按钮,转速模式和安全模式按键； 转速：30000rpm，往复频率：0.5-3.0Hz，持续扭矩5.5N·cm，最大扭矩17N·cm； 耐高温压力蒸汽灭菌，防水密封结构； 大扭矩，强劲动力输出，外径φ35mm，线缆长度3m。 骨钻夹头  全不锈钢制作，操作方便，可高温高压水蒸气消毒； 搭配动力手机使用，夹持范围φ0.5mm～6.5mm，直通，三叶夹头，支持正反转功能； 最高钻速1500r/m，持续扭矩：108N·cm，最大扭矩：330N·cm； 中空设计，可接插长骨钻，装夹操作简单、方便。 骨钻头  锈钢钢精工细作，严格热处理工艺，刃口锋利耐用； 钻头规格：柄径φ2.0、φ2.5、φ3.2、φ4.0。 克氏针钻夹头  全不锈钢制作，操作方便，可高温高压水蒸气消毒； 搭配动力手机使用，带刻度调节功能，夹持范围Ф0.7～Ф4.0mm克氏针刀具。直通，支持正反转功能； 转速：1500rpm，往复频率：0.5-3.0Hz；持续扭矩：108N·cm，最大扭矩：330N·cm；中空设计，长扳手握持，快速装夹，术中随时调节克氏针的钻入深度。 摆锯机头 快换接口，与动力手机接插方便快捷，可高温高压消毒； 最大直径33mm，超轻防滑结构设计； 最高转速15000c/min，低发热、低噪音，最高转速时带锯片空载噪音<80dB； 与护鞘锯片连接方便。 护鞘骨锯片 护鞘骨锯片用于关节置换术中对骨组织的锯切处理。 锯片采用悬浮式设计，低发热，低震动，低噪音，最高转速时空载噪音<80dB； 尺寸：长88mm，宽18mm，厚1.2mm； 匹配性：与通用截骨槽匹配； 最高转速15000r/min； 往复锯  往复频率：12000c/min 往复行程：3.5mm 长度：187.5mm 重量≤1.26kg 锯片  长度60mm 厚度0.6mm |