项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 质保期 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07-1 | 多参数生命体征监测仪（动态心电、血压二合一） | 2 | 36个月 | 1、▲记录盒具有同步采集12导心电图、血压二种同步采集功能 2、内置LCD显示屏≥2.8寸，可实时预览心电、血压监测数据 3、▲数据传输：内置4G卡，支持4G数据实时传输。 4、内置可充电锂电池供电，满足数据实时传输需求 5、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件 6、心电采集支持十二导心电数据采集，配有10根导联线同步12导联 7、采样精度≥24位 8、输入阻抗：≥50MΩ 9、耐极化电压：±600mV 10、系统噪声：≤15μV 11、共模抑制比：＞98dB 12、频率响应：0.05Hz-100Hz 13、支持起搏脉冲显示能力 14、血压测量方法：示波法 15、收缩压:60mmHg-280mmHg;舒张压: 40mmHg-160mmHg,标准偏差:8mmHg;平均误差±5mmHg 16、▲与院内现有心电网络系统互通互联，接口费用包含在投标总价中。 配套实时监测平台系统： 1、平台具备实时心电、血压监测功能：具有实时心电、血压功能的二合一记录仪可将心电、血压数据实时传输至服务器并经服务器传输至客户端进行展示和监测。 2、平台支持多设备数据实时大屏展示，可展示当前所有在线设备的心电波形、心率、血压、预警信息、电量等； 3、监测界面支持排版设置，可设置3*3、4*3、2*6等样式，支持显示2导联及以上实时波形； 4、导联数据支持显示2导联及以上实时波形，导联选择可自定义。 5、支持展示单个患者的历史波形（波形回顾）、已采集波形的ST段趋势、心率趋势、监测血压、历史事件处理记录、历史电话沟通记录、微信短信记录等； 6、支持在软件中对科室、患者、紧急联系人进行电话沟通，并进行录音、回放； 7、支持通过微信、短信将危急事件通知给科室负责人； 8、实时监测预警平台支持同步展示波形ST段及心率变化趋势； 9、▲实时监测预警平台支持AI急性心肌梗死预警； 实时监测预警平台支持根据患者年龄设置不同的心率预警阈值。 |
| 07-2 | 动态血压测量仪 | 5 | 36个月 | 1、测量方法 为线性放气示波法； 2、血压测量范围：0~280 mmHg； 3、血压读数分辨率：1mmHg； 4、脉率读数分辨率：1bpm； 5、传感器精度：±3mmHg； 6、▲脉率测量范围：30~200BPM； 7、脉率测量精度：±3bpm或±5%取最大值； 8、动态血压监测仪可提供“mmHg”、“kPa”两种血压计算单位，并能通过分析软件切换计算单位； 9、监测仪屏幕可显示时钟、准备中、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息。 10、最大压力充气限制300mmHg，断电自动安全打开阀门； 11、最大BP测量时间限制到少于120秒； 12、袖带压在15 mmHg以上的时间不超过3分钟； 13、充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力由260mmHg降至15 mmHg 的时间不应超过10s； 14、监测仪具有快速（常速）放气和手动放气两种模式； 15、快速放气功能：测量过程中突然断电能快速放气；用户在测量中感到不适时,可通过按键方式快速放气； 16、记录容量：≥1000条血压记录； 17、数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，并记录测量结果，采集次数最多能达280余次； 18、电池：两节AA（5号）碱性电池，电池可支持至少500次测量； 19、低电压提示：当电源电压不足时，监测仪有电量提示且有蜂鸣器鸣叫； 20、▲用户状态采集功能：可利用加速度传感器采集用户当前的身体运动状态； 21、使用模式：支持定时模式、自动模式、自定义模式进行血压监测，可以新增五种自定义的时间段，也可删除自定义时间段。定时模式支持5种以上时间间隔，自动模式分日间测量间隔和夜晚测量间隔； 22、数据下载：支持通过USB2.0进行血压采集数据下载传输； 23、用户访问控制：用户通过账号和密码来控制访问； 24、数据存储格式：master； 25、数据管理功能：可进行数据查询、诊断、备份、还原、删除功能; 支持数据导出备份；支持数据导入，使用各种统计分析功能用于诊断分析； 26、病人信息管理功能：可对病人信息查看、编辑、保存； 27、统计信息：展示患者全程、白天、夜间的血压信息，具体包括收缩压、舒张压、夜间血压下降百分比、标准差、变异系数等； 28、血压清单：支持按单次测量方式展示患者的收缩压、舒张压，平均压、心率、采集状态、测量方式等信息； 29、支持按小时平均方式展示患者的收缩压、舒张压，平均压、脉压、心率、采集次数等信息； 30、▲提供血压脉搏波形图显示，辅助医生进行二次诊断； 31、可智能识别病人测量方式（手动、自动）； 32、测量状态，包括静止、运动状态（静止、轻度、中度、重度）； 33、提供多种图标辅助分析工具，包括趋势图、关联图、直方图、饼图、K线图等； 34、▲提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、清晨血压等分析指标，显示在统计页上； 35、提供血压负荷、昼夜节律等自动分析结论； 36、支持自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准； 37、支持PDF报告打印，自定义报告模板，彩色打印等功能； ▲与医院现有心电电生理系统互联互通，报价包涵接口费，提供院内现有心电电生理系统厂家的无缝对接证明函。 |
| 07-3 | 视屏气管插管镜 | 1 | 36个月 | 1.显示屏：≥3.5英寸,分辨率≥640*480 2.软件功能：具有拍照、录像、浏览、回放、冻结、解冻、时间设置、病历功能等 3.显示屏旋转功能：前后≥120°、左右≥270° ▲4.连接方式：采用非触点式Type-C连接 5.显示主机充电方式：支持有线、无线充电 ▲6.数据存储功能：标配32G内置TF卡，可选配至128G 7.数据接口：具有Type-C 接口，USB 传输协议接口等≥2种数据接口 ▲8.电池：电池容量2500mAh，持续放电时长≥5h，电池充放电循环次数≥500次（需提供说明书或检测报告相关证明材料） 手柄参数 ▲9.最大插入部外径：≤5.2mm，最小吸引孔道内径≥2.8mm（需提供说明书或检测报告相关证明材料） 10.左右旋转角度:≥120° 11.插入部弯曲角度:上、下≥180°，双向360° 12.空间分辨率:≥14 lp/mm 13.视角:≥120°能提供大范围、清晰明亮的图像。 14.观察景深:3-100mm 15.工作距离:1-200mm ▲16. 吸引量：≥1200ml/min（需提供说明书或检测报告相关证明材料） ▲17.光源:光照强度≥2000lx，光源色温≥5000K 18.操作手柄:具有弯曲自锁、吸引、吸引阀防松脱功能 ▲19.操作按键:≥3个，且支持功能自定义 ▲20.插入管及弯曲部：采用非金属医用高分子材料，耐磨耐腐蚀，表层附着亲水图层，具有自润滑特性及良好的生物相容性，减少气道刺激（需提供说明书或检测报告相关证明材料） 21.镜头：电子CMOS成像技术，16万像素摄像头，LED灯数≥2个，采用蓝宝石镜片保护，镜片防刮花，抗冲击，耐腐蚀，高透光率，成像高清。 |
| 07-4 | 腹部提压心肺复苏仪 | 1 | 36个月 | 设备配置要求及用途：设备技术先进，操作简单、快捷、高效，用于对心脏停博患者实施心肺复苏急救。 具体技术参数： 1、外型尺寸:真空吸盘直径：φ60mm ,整体尺寸（长×宽×高）:234mm×140mm×105mm, 重量：约1kg。 2、性能及参数 ①、负压仓最大吸引负压：25kPa~35kPa。 ②、腹部按压时，按压力指示范围0kg～50kg，50kg时误差：±20%，当按压力达到50kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近50kg时黄灯点亮，以提示压力逐渐靠近50kg。 ③、腹部提拉时，提拉力指示范围0kg～30kg，30kg时误差：±20%，当提拉力达到30kg时，面板压力指示灯红灯点亮，在接近30kg时黄灯点亮，以提示压力逐渐靠近30kg。 ④、复苏仪有电池电量指示灯，当电量低于5.2V时，电量指示灯点灯。 ⑤、复苏仪可选择100次/min和12次/min两种模式，产生相应节拍的蜂鸣器提示音来指导按压频率。 ⑥、复苏仪具有钟表显示功能。 2、工作条件: 环境温度：+10℃～+40℃； 相对湿度：30%～75%； 大气压强：860 hPa～1060 hPa 电 源：AA1.5V×4节（推荐5号一次性碱性电池） 4、安全性:符合GB 9706.1-2007中的规定。 |
| 07-5 | 自动体外除颤器 | 1 | 36个月 | 一、整机性能 1. ▲设备具备便携一体式提手，操作面板按键数量仅为2个（开机按钮和除颤放电按钮）方便非专业人员操作，避免按钮多带来的操作困难。 2. ▲具备电极指示灯，指示开机状态下电极片连接状态 。 3. 防尘防水：设备具有良好的防尘防水设计，防护等级达到 IP55。 4. 工作温湿度：工作温度范围至少满足-5ºC～50ºC，且从室温环境下进入-20ºC 环境后，至少能工作120分钟5%～95%（非冷凝）。 5. ★储运温湿度：运输和储运温度同时满足-40℃～ 70℃（短时储运），5℃～ 35℃ （长时储运 ）,5%～95%（非冷凝）。 6.满足救护车 EN1789：2007+A2：2014 中关于振动、碰撞和跌落试验的要求。 7.主机使用年限10年 ，产品使用期内主机终身质保，非人为损坏出现的质量问题免费更换同型号新机器。 二、 除颤性能 1. 适用人群：支持成人及儿童患者除颤。 2. 除颤方式：半自动除颤，由操作者手动按除颤键实施电击。 3. 除颤波形：采用双相波形技术，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 4. ★除颤能量：最大输出能量达360J，支持设置除颤序列，连续除颤时，每次电击能量可设置为依次递增。具有150焦耳成人初始能量，可按能量递增设置，也可按需设置固定能量或最高能量等级。设置仅需手机蓝牙链接设备进行设置，无需链接数据线在PC端操作。 5. 阻抗范围：体外除颤时，病人阻抗范围为25 Ω ～ 200Ω。 6. 充电时间：贴上电极片后心率分析到放电仅需5秒。充电200J到放电准备就绪用时<5s；充电到360J 到放电准备就绪用时<12s。 三、物理规格 1.设备重量：2.6kg 2.指示灯：设备状态指示灯，红绿双色，指示设备准备就绪和需维护状态。 3.扬声器：用于开机后语音播报 4.麦克风：提供麦克风，用于开机后录音。 四、 电池性能 1. 采用一次性不可充电二氧化锰锂电池，电池待机寿命≥5年。 2. 电池电压：12V,电池容量：4200mAh 3. 工作时间：在常规条件下，一次性电池可以支持≥300次200J放电或≥200 次360J放电 。 4. 低电量检测：支持电池低电量检测，低电量警示后至少支持6次360J除颤放电或10次200J除颤放电。 五、 电极片 1. ★除颤电极片有效期5年，解决用户频繁更换电极片成本和维护问题。 2. 设备能自动识别成人、儿童电极片类型，自动选择对应的除颤能量和CPR按压频率。 3. 自动检测电极片的连接状态，电极状态指示灯指示连接是否正常。 4. 支持电极片有效期自检和过期提示。 六、 功能及操作 1. CPR节拍导航：设备提供心肺复苏（CPR）节拍语音导航。 2. CPR模式：可选30:2，15:2或仅按压。 3. CPR按压时间：可设按压时间15s、30s、45s、60s、90s、120s、180s。 4. 自检：具有待机自检功能，可按日、周、月自检。 5. 运动检测：具有运动检测功能，及时语音提示。 七、 数据传输和存储 1. 支持通过蓝牙和USB连接进行设备数据传输和配置 。 2. 设备标配网络数据传输功能，使用过程无需另外支付流量费，具备NB-IoT网络接口，可接入远程AED设备管理系统。 3. 并发送自检结果，可及时判断机器状态是否正常。 4. 可存储1000条事件记录，1200份检测报告。 5. 具备现场环境录音功能，可存储2h录音数据。 6. 可存储5小时心电节律波形数据 。 |
| 07-6 | 肺功能仪 | 1 | 36个月 | 1、测试功能包含：潮气呼吸功能、流速/容量、慢肺活量、分钟最大通气量、支气管舒张试验、呼出气一氧化氮检测功能。 2.1、传感器采用超声流量传感技术。 2.2、流速测量范围不低于18L/s，测量误差小于等于2.5%。 2.3、容积测量范围不低于16L，测量误差小于等于3%。 3、该产品适用于呼吸动作下进行的成人或儿童的静态肺功能参数测试，而非运动负荷下的心肺功能评估用。 4、该产品应具有死腔量小，采样率高、采样精度高等特点。 5、 肺主机采用分体化设计，更换模块即以快速解决问题，可以降低后期维护成本。 6、传感器长寿命设计，不与受试者直接接触。传感器无需浸泡消毒。 7、后期可升级同厂家同品牌：弥散功能，支气管激发试验，体积描记仪，阻断法呼气阻力测定等功能。 8、设备设计使用寿命10年。 配置清单 （1）主机1套 （2）潮气功能模块1套 （3）潮气功能面罩9个 （4）移动台车1台 （5）软件1套 （6）工作站1套 （7）打印机1套 |
| 07-7 | 电子支气管镜 | 1 | 36个月 | 2.8mm电子支气管镜 1条 一、技术指标： 1、操作部 ▲（1）视场角：≥120°， 视向角至少涵盖范围：0～3°。 （2）景深至少涵盖：3～200㎜。 （3）采用电子成像技术，工作软管不含光纤。 （4）工作长度：≥600㎜。 ▲（5）软镜插入管外径：≤2.8mm， 工作管道内径：≥1.2mm。 （6）插入软管弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。 ▲（7）成像分辨力;不低于9线对/毫米， 成像像素：≥160000。 （8）采用LED白光照明，其最低照明不低于 80 lx，至少具有5级亮度的照明调节。 （9）插入管先端头采用绝缘材料，具备防雾功能，无需预热。 （10）操作手柄具备两个功能按键;支持控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能。 （11）采用无顶针双向通气阀（NT阀），气体分子自由进出，液体无法进入，降低误操作风险。 （12）人体工程学设计指模印操作手柄。 （13）操作部采用复合材料，支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌。 （14）防水等级;至少达到IPX7，支持进行全浸泡消毒，严格按照消毒指南进行操作，以确保消毒彻底。 2、显示部 （1）分辨率：≥1280×800。 （2）屏幕：≥10.1寸全视角高清液晶触摸屏，电容触摸，支持多点缩放。 （3）拍照/摄像;具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能。 （4）视频输出;具有高清画质的HDMI视频输出，外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站。 （5）显示屏旋转角度： 上下倾斜至少涵盖角度：90°～150°。 （6）内置至少8G内存，支持持续录制视频120分钟，外置可插拔SD存储卡，直接存储图片及视频等信息。 （7）具有文件管理功能，文件夹支持重命名设置，以患者的姓名设置文件名称，方便医护人员对检查患者资料的管理。 （8）图片管理，图片根据医护人员的需求，支持选择JPG、BMP两种不同的图片格式。 （9）白平衡功能;具有手动、自动一体设计白平衡功能。 （10）软件升级;支持通过WiFi联网升级，支持外插U盘升级。 3、电源 （1）电池：;3.7V锂离子可充电电池容量≥6000mAH。 （2）显示屏工作时间：≥240分钟。全电子成像并自带便携显示器的视频插管软镜； 配置：1、电子支气管镜操作部1根 2、台车1台 3、异物活检钳4根 4、U盘1个 5、内窥镜主机1台 6、测压阀 |