项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）

| 项目编号 | 货物名称 | 数量 | 质保期 | 技术指标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 07-1 | - 多参数生命体征监测仪（动态心电、血压二合一） | - 2 | - 36个月 | - 1、记录盒具有同步采集12导心电图、血压二种同步采集功能，配有10根导联线同步12导联。 2、可实时预览心电、血压监测数据 3、数据传输：内置4G卡，支持4G数据实时传输。 4、内置可充电锂电池供电 5、支持起搏脉冲显示能力 6、血压测量方法：示波法 7、收缩压:60mmHg-280mmHg;舒张压: 40mmHg-160mmHg,标准偏差:8mmHg;平均误差±5mmHg 配套实时监测平台系统： 1、平台具备实时心电、血压监测功能：具有实时心电、血压功能的二合一记录仪可将心电、血压数据实时传输至服务器并经服务器传输至客户端进行展示和监测。 2、支持展示单个患者的历史波形（波形回顾）、已采集波形的ST段趋势、心率趋势、监测血压、历史事件处理记录、历史电话沟通记录、微信短信记录等； 3、实时监测预警平台 |
| - 07-2 | - 动态血压测量仪 | - 5 | - 36个月 | - 1、测量方法 为线性放气示波法； 2、血压测量范围：0~280 mmHg； 3、脉率测量范围：30~200BPM； 4、脉率测量精度：±3bpm或±5%取最大值； 5、动态血压监测仪可提供“mmHg”、“kPa”两种血压计算单位，并能通过分析软件切换计算单位； 6、监测仪屏幕可显示时钟、准备中、压力值、收缩压、舒张压和脉率数值等信息。 7、监测仪具有快速（常速）放气和手动放气两种模式； 8、快速放气功能：测量过程中突然断电能快速放气；用户在测量中感到不适时,可通过按键方式快速放气； 9、记录容量：≥1000条血压记录； 10、数据采集功能：可在24小时内，按照设定的时间间隔进行测量，并记录测量结果，采集次数最多能达280余次； 11、可智能识别病人测量方式（手动、自动）； |
| - 07-3 | - 视屏气管插管镜 | - 1 | - 36个月 | - 1.显示屏：≥3.5英寸,分辨率≥640*480 2.软件功能：具有拍照、录像、浏览、回放、冻结、解冻、时间设置、病历功能等 3.显示屏旋转功能：前后≥120°、左右≥270° 4.连接方式：采用非触点式Type-C连接 5.显示主机充电方式：支持有线、无线充电 6.数据存储功能：标配32G内置TF卡 7.数据接口：具有Type-C 接口，USB 传输协议接口等≥2种数据接口 8.电池：电池容量2500mAh，持续放电时长≥5h，电池充放电循环次数≥500次 手柄参数 9.最大插入部外径：≤5.2mm，最小吸引孔道内径≥2.8mm - 10.左右旋转角度:≥120° 11.插入部弯曲角度:上、下≥180°，双向360° 12.空间分辨率:≥14 lp/mm 13.视角:≥120°能提供大范围、清晰明亮的图像。 14.观察景深:3-100mm 15.工作距离:1-200mm 16.光源:光照强度≥2000lx，光源色温≥5000K 17.操作手柄:具有弯曲自锁、吸引、吸引阀防松脱功能 |
| - 07-4 | - 腹部提压心肺复苏仪 | - 1 | - 36个月 | - ①、负压仓最大吸引负压：25kPa~35kPa。②、腹部按压时，按压力指示范围0kg～50kg，50kg时误差：±20%，③、腹部提拉时，提拉力指示范围0kg～30kg，30kg时误差：±20%，④、复苏仪有电池电量指示灯。 ⑤、复苏仪可选择100次/min和12次/min两种模式。⑥、安全性:符合GB 9706.1-2007中的规定。 |
| - 07-5 | - 自动体外除颤器 | - 1 | - 36个月 | - 一、整机性能 1.设备具备便携一体式提手，操作面板按键数量仅为2个（开机按钮和除颤放电按钮）方便非专业人员操作，避免按钮多带来的操作困难。 2.防尘防水：设备具有良好的防尘防水设计，防护等级达到IP55。 3.满足救护车 EN1789：2007+A2：2014 中关于振动、碰撞和跌落试验的要求。 二、 除颤性能 1. 适用人群：支持成人及儿童患者除颤。 2. 阻抗范围：体外除颤时，病人阻抗范围为25 Ω ～ 200Ω。 3. 充电时间：贴上电极片后心率分析到放电仅需5秒。充电200J到放电准备就绪用时<5s；充电到360J 到放电准备就绪用时<12s。 三、 电极片 1. 除颤电极片有效期5年。 2. 设备能自动识别成人、儿童电极片类型，自动选择对应的除颤能量和CPR按压频率。 四、 功能及操作 1. CPR节拍导航：设备提供心肺复苏（CPR）节拍语音导航。 2. CPR模式：可选30:2，15:2或仅按压。 3. CPR按压时间：可设按压时间15s、30s、45s、60s、90s、120s、180s。 4. 自检：具有待机自检功能，可按日、周、月自检。 5. 运动检测：具有运动检测功能，及时语音提示。 五、 数据传输和存储 1. 可存储1000条事件记录，1200份检测报告。 2. 可存储5小时心电节律波形数据 。 |
| - 07-6 | - 肺功能仪 | - 1 | - 36个月 | - 1、测试功能包含：潮气呼吸功能、流速/容量、慢肺活量、分钟最大通气量、支气管舒张试验、呼出气一氧化氮检测功能。 - 2.1、传感器采用超声流量传感技术。 - 2.2、流速测量范围不低于18L/s，测量误差小于等于2.5%。 - 2.3、容积测量范围不低于16L，测量误差小于等于3%。 - 3、该产品应具有死腔量小，采样率高、采样精度高等特点。 |
| - 07-7 | - 电子支气管镜 | - 1 | - 36个月 | - 2.8mm电子支气管镜 1条 - 1、操作部 - （1）视场角：≥120°，视向角至少涵盖范围：0～3°。 - （2）景深至少涵盖：3～200㎜。 - （3）工作长度：≥600㎜。 - （4）软镜插入管外径：≤2.8mm，工作管道内径：≥1.2mm。 - （5）插入软管弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°。 - （6）成像分辨力;不低于9线对/毫米，成像像素：≥160000。 - （7）插入管先端头采用绝缘材料，具备防雾功能，无需预热。 - （8）操作手柄具备两个功能按键;支持控制图像显示器的图像冻结或调光，图像拍照、录像，以及录中拍功能。 - （9）支持低温等离子消毒和环氧乙烷灭菌。防水等级;至少达到IPX7，支持进行全浸泡消毒 - 2、显示部 - （1）分辨率：≥1280×800。 - （2）屏幕：≥10.1寸 - （3）拍照/摄像;具有冻结、调光、拍照和摄像功能，具备图像、视频回放功能。 - （4）视频输出;具有高清画质的HDMI视频输出，外接高清显示屏同屏显示和连接医用高清工作站。 - （5）显示屏旋转角度：上下倾斜至少涵盖角度：90°～150°。 - （6）内置至少8G内存，支持持续录制视频120分钟，外置可插拔SD存储卡，直接存储图片及视频等信息。 - 3、电源 - （1）电池：;3.7V锂离子可充电电池容量≥6000mAH。 - （2）显示屏工作时间：≥240分钟。 - 配置：1、电子支气管镜操作部1根 - 2、台车1台 - 3、异物活检钳4根 - 4、U盘1个 - 5、内窥镜主机1台 - 6、测压阀 |