项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	10-1
	流式细胞仪
	1
	36个月
	1.适用于对处在液体中的细胞或其他生物微粒逐个进行多参数的快速定量分析。

2.由主机、软件、电源线等组成。其中，主机主要由机械系统、光学系统、液流系统和电子系统组成。
3.激光器： 配置≥488 nm蓝色固态激光器，≥638 nm红色固态激光器,≥405nm紫色固态激光器。TEC温控系统，保证光路稳定可靠。

4.光路设计：封闭化光路设计，光纤传导

5.散射光通道：三个散射光通道FSC，BSC和VSC

6.荧光通道：≥10色荧光检测通道
7.检测器：采用APD检测器
7.荧光灵敏度：FITC≤ 80 MESF，PE≤ 50 MESF, APC≤ 30 MESF

8.仪器分辨率：CV≤2%

9.检测颗粒直径:0.2-50μm
10.绝对计数方法: 体积法绝对计数，同时兼容微球法
11.检测速度： ≥ 30000 events/s

12.室间质评：国家卫健委临检中心室间质评独立分组

13.认证证书：同时拥有NMPA和CE认证

14.进样速度：低速：15μL/min； 中速：30μL/min；高速1：60μL/min； 高速2：90μL/min；高速3：120μL/min ； 15μL/min-120μL/min连续可调

15.仪器携带污染率: ≤0.1%
16.上样形式：支持多种上样方式，至少包括标准流式管、多种规格EP管等上样形式，可选配单管上样、40转盘或96孔板自动上样器（40转盘和96孔板必须可以兼容）,并自带单管混匀功能

17.维护方式：启动初始化、开机清洗、实验间清洗、关机清洗、排气泡，月清洗自动化维护程序

18.文件格式：支持多格式，至少包括FCS3.1、FCS3.0和FCS2.0等格式文件。

19.荧光补偿：支持多种补偿方式，至少包括在线补偿、脱机补偿、快速补偿、 自动补偿等补偿方式


