项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	12-1
	移动式C形臂X射线机
	1
	36个月
	功能需求：要求移动 C 形臂为全数字化平板产品，能满足脊柱、创伤、关节、四肢、疼痛科等术中透视定位及摄影要求

技术规格及要求：

1 机架系统


C形臂垂直升降：应采用电动升降，升降距离≥400mm

1.2水平移动：≥200mm

1.3 C臂轨道内运动角度：≥135°

1.4 C臂旋转角度：≥±180°
★1.5左右摆角：≥±12°
★1.6开口：≤810mm

1.7  弧深：≥650mm

1.8  SID：≥1000mm

1.9 方位定位：应带编码的方位制动手柄，有清晰指示、标尺，确保术中准确定位。

1.10 机架转向与制动：应采用手柄控制，便于使用操作。

1.11具备全平衡功能、平板端激光定位装置、球管端激光定位装置
2 高频高压X射线发生器和高频逆变电源   

★2.1最大输出功率：≤5.0kW 

2.2发生器频率：≥44kHz

2.3阳极热容量：≥70KHU

2.4管套热容量：≥850KHU

★2.5 X线管为固定阳极双焦点，小焦点≤0.6 mm，大焦点≥1.0 mm。

2.6具备手动连续透视模式和自动连续透视模式

2.6.1手动连续透视最大管电压：≥ 110kV

2.6.2手动连续透视最大管电流：≥ 4mA

2.7具备手动和自动脉冲透视模式

2.7.1手动脉冲透视最大管电压：≥ 110kV

2.7.2手动脉冲透视最大管电流：≥26mA

2.8具备摄影模式

2.8.1摄影最大管电压：≥ 120kV

2.8.2摄影最大管电流：≥80mA

2.8.3摄影mAs范围： 2.0mAs～180mAs

2.9具备透视点片功能

2.9.1单幅点片最大管电流：≥15mA

2.10具备：自动亮度跟踪功能（IBS）、X射线曝光锁功能、虹膜型束光器、无射线下束光器虚拟调整功能
3 平板探测器

3.1 平板探测器类型：非晶硅碘化铯或者CMOS晶体硅

★3.2 平板探测器尺寸：≥30cm×30cm

3.3 平板探测器采集矩阵：≥1.5k×1.5k

3.4 平板探测器像素尺寸：≤200µm
★3.5 极限空间分辨率：≥3.0LP/mm

3.6 密纹滤线栅：栅密度≥80L/cm，栅格比≥8:1
3.7 DQE：≥72%
3.8 图像采集灰阶：≥16bit
4 图像显示系统

4.1 监视器类型及数量：配备一台≥27英寸专业阅片触摸显示器

4.1.1监视器分辨率：≥3840×2160

4.1.2亮度：≥800cd/㎡

4.2 触控屏：配备一台≥10英寸的液晶触摸PAD

4.2.1触控屏分辨率：≥1920×1080

5图像采集处理工作站

5.1登记：登记保存、病历查询、Worklist

5.2 采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、递归降噪

3.3 处理；四窗、九窗、锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量

5.4报表：保存、预览、专家模板

5.5 Dicom3.0接口，要求与医院系统无缝连接，产生端口费由中标方承担。

配置要求（包含但不仅限于）：

1、一体化C形臂主机架 1套

2、一体化X射线管组件（含高频高压发生器和逆变电源 ） 1套

3、液晶专业阅片触摸显示器1台

4、动态平板探测器1套

5、工作站处理器1台

6、医用影像工作站软件1套

7、电动可调式限束器1套

8、激光一字定位器4个

9、剂量显示系统1套 

10、液晶触摸PAD 1台

11、遥控开关、脚踏开关，有线手闸各1套

12、显示器、工作站处理器系统推车1套

	12-2
	内镜下脊柱微创手术系统
	1
	36个月
	1.电子内窥镜图像处理器1台
1.1拍照录像：具备拍照、录像功能，点击缩略图可预览照片；

1.2图像缩放：可对图像进行电子放大，放大倍数可调节可显示，可一键复位；

1.3光源亮度：可提高或降低光源亮度，0～5级；

1.4存储功能：视频和图像均可在USB闪存盘中存储；

1.5旋转偏移：可进行图像旋转和图像偏移；

1.6数据接口：具有USB 、HDMI和MIPI接口；

1.7用户访问控制：可在系统设置中开启密码，如设置密码开启，则开机后需输入密码方能进入工作界面；

1.8连接接口：信号连接器与电子内窥镜、信号连接器与主机、电源适配器与主机的接口均为带自锁功能的接口，插入后应能正常锁死，拉解锁环应能正常解锁分离。

2.液晶显示器1台： ≥23.8寸LED全高清医用显示屏；显示分辨率1920*1080；10 Point 触屏功能，多操作系统兼容，适用于内窥镜手术显示。

3.仪器车1台：一体车，牢固、稳定，可方便安放监视器、图像处理器、射频机等设备，显示器支撑支架可以旋转，带抽屉，方便放置设备操作文件。

4.软性电子脊柱内窥镜2支：总长度≥2530mm，工作管直径≤4mm，视场角≥85°，视向角0～30°可选，像素≥1000×1000，柔性线体，线缆可任意弯曲，弯曲后可保持弯曲角度。
5.颈椎前路内窥镜手术器械套件1套
5.1颈椎椎体牵开器1件
5.1.1特点：手动操作、自锁式手术器械；多关节及柔性的设计方案，根据患者胖瘦的体征，通过骨牵引针调节深度，撑开时贴合皮肤，不阻碍手术视野和其他手术器械的操作空间；

5.1.2用于骨科颈椎手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤。

5.2颈椎组织牵开器1件
5.2.1特点： 手动操作、自锁式手术器械；根据患者胖瘦的体征，通过颈椎拉钩片调节深度，撑开时可以贴合皮肤，不阻碍手术视野和其他手术器械的操作空间；

5.2.2用于骨科颈椎手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤；

5.2.3配15对颈椎拉钩片，颈椎拉钩片宽度10mm～18mm，深度35mm～80mm，适合不同体征的病人。

5.3骨牵引针：4支，头部螺纹型，用于颈椎骨折手术过程中对颈椎椎体牵引、定位、固定，配安装螺母；直径约φ3mm，长度54～70mm。

5.4颈椎拉钩：5件，用于骨科颈椎手术中显露手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤；宽度10～20mm，深度40～80mm。

5.5开口锥：1件，用于骨科颈椎手术中在椎体上开孔，方便骨牵引针固定椎体；直径≤Φ2.4mm，工作长度≥150mm。

5.6骨科用持钉器：1件，用于颈椎手术过程中，配合骨牵引针固定椎体；直径≤φ6.0mm，工作长度≤130mm。

5.7枪形咬骨钳：2把，用于咬取死骨或修整骨残端；钳口宽度1～2mm，钳杆长度≤230mm。

5.8髓核钳：1把，用于骨科颈椎手术中咬除髓核组织；钳口宽度≤2.5mm，钳杆长度≥180mm。

5.9弯头骨刮匙：5把，用于刮除椎间盘内的髓核组织；宽度2～4mm，工作长度≥115mm。

5.10直头骨刮匙：3把，用于刮除椎间盘内的髓核组织；宽度3～4mm，工作长度≥115mm。

5.11骨探针：1件，用于骨科手术中探测方向和深度；90°弯头，探针球头直径≥φ1.2mm，工作长度≥160mm。

5.12神经剥离子：1件，用于剥离和分开附着于骨面上的骨膜及软组织；顶端片状板宽度≤2mm, 工作长度≤160mm。

5.13骨膜剥离器：1件，宽度≤1.3mm，工作长度≥115mm，一把；

5.14骨科用夹持器：1件，用于骨科手术时夹持颈椎组织牵开器，直径≤Φ10mm。

6.脊柱微创手术通道扩张管1套
1.定位针：1支，头部光杆型，用于在骨科手术过程中导向、导引和定位，直径≤Φ1.5mm，工作长度≥320mm。
2.脊柱微创手术通道扩张管：1套9件，用于骨科脊柱手术中扩大手术视野，使手术易于进行，并保护组织，避免意外损伤；

外径：Φ5mm～Φ22mm，

内径：Φ1.6mm～Φ20mm，

工作长度：120mm～250mm。
套筒：1套14件，用于骨科脊柱手术过程中，扩大手术视野，配合其他手术工具使用，保护组织；内径Φ10～Φ22mm，工作长度55mm，75mm两种。
4.骨科用夹持器：1套，用于骨科手术时夹持套筒，直径≤Φ16mm。

二、配置需求（包含但不仅限于）：电子内窥镜图像处理器1台、液晶显示器1台、仪器车1台、软性电子脊柱内窥镜2支、颈椎前路内窥镜手术器械套件1套、脊柱微创手术通道扩张管1套。

	12-3
	超声骨动力设备
	1
	36个月
	1）超声工作频率：≥39KHz

2）工作原理：基于电致伸缩技术，利用超声的纵向振动切割，无旋转。

3）超声最大振幅：≤250μm，超低振幅能够保证骨性组织切割的精确性。

4）输出超声最大电功率：≤150W，功率可调节。

5）冲洗方式：具有自动冲洗系统，在手术中能够持续冲洗，降低温度，润滑切割表面。冲洗流量可调节。

6）手柄装卸：手柄和刀头分离式设计，单个手柄同时支持切骨和磨骨功能。

7）刀头种类：注册证支持≥十种刀头形状，应包括片形、钩形、匙形和钻形等（需提供产品注册证）

8）安全特性：设备防电击类型和防电击程度为I类BF型，主机具有故障的自检功能。

9）支持脊柱经皮内镜下手术，有椎间孔镜、盘镜下专用刀头，单个手柄同时支持切骨和磨骨。

微创刀头种类≥3种刀头形状，保证其中一款刀头中空出水。

10）工作模式：具有连续工作和脉冲工作（至少 5 个挡位可调节）两种方式，并可由操作者根据使用要求变换工作方式。

11）手柄功能：同一手柄同时支持开放术式和孔镜术式下的切骨、磨骨刀头，术中更换刀头时无需更换手柄。

12）刀头设计：采用钛合金材料，钝性刀头设计，无旋转。

13）灭菌方式：所有手柄及附件支持压力蒸汽方式灭菌。

14）显示方式：触摸屏显示，支持汉语、英语等多语言，支持中英文切换。

15）软件和控制：提供配套的软件，通过触控方式调节参数，在主界面可调节输出功率，脉冲和流量参数；具有自动记录手术时间功能。

16）主机操作：所有的控制方式需集中于显示控制面板中。

17）输出控制方式：采用包括脚踏式控制方式，控制超声输出；并具有控制冲洗功能的独立脚踏按键。
配置需求（包含但不仅限于）：主机1台,手柄2个，消毒盒 2个，刀头扳手2个，液流管套8个 ，手术刀头 20个，脚踏1个

	12-4
	320CT维保服务
	1
	36个月
	一、项目总体要求

1、项目内容：佳能品牌CT(AQUILION/ONE VISION TSX-301C)的保修。

2、服务期限：服务期为36 个月。

3、采购单位：百色市人民医院。

4、项目实施地点：百色市人民医院院内。

二、服务内容

（一）维保设备情况

1、设备品牌型号：佳能品牌（AQUILION/ONE VISION TSX-301C）CT机(一台)。

2、使用年限：本CT 机自2020 年8 月安装使用至今。

3、维保范围：设备整机全保（含球管，探测器等所有配件及配套设备（如高压注射器、心电监护、防护门等等）。设备在正常操作使用情况下，发生的大小故障均属乙方上门保修服务范围。

（二）维保费用包含内容

1、设备定期检查保养费、维修费、维护费、保养费、调试校准费。

2、维修人员的工时费、差旅费等。

3、保修全套设备，全部零备件免费维修更换（含CT探测器、CT 球管、高压注射器，含第三方设备配件、心电监护、防护门等），中标人回收更换下来的旧件。

4、远程维修服务：招标人可通过电话、网络等手段免费得到中标人的技术支持。

5、升级服务：原厂发布的安全升级FMI，中标人应及时且免费为招标人升级。

6、更换主要配件（如球管）依据法规要求，必须提供在广西备案通过的第三方检测公司的性能状态检测并出具报告。

（三）、服务能力要求

1、零配件的合法保障：投标人应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，如已经取得设备厂家授权的中国区代理公司、维修单位；国内至少有一个配件库，并提供证明文件，以保证零配件应是符合国家相关规范要求的合格产品。

2、投标人在国内设有维修站或分公司，在广西有2名CT维修工程师（投标文件中提供相应证明材料）。

3、全国范围内开通服务热线电话，24 小时×365 天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务。

（四）、技术要求

1、要求投标人提供定期保养：在一年内至少提供6次定期维护。每次维护保养完成后，须向招标人提供维护保养报告。应在预期维护保养时间之前一周内通知招标人保养时间。

2、定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、系统调测、系统清洗、设备除尘保养、运行状态检查等。

维护记录：每次维护保养完成后，每次维护作业后，现场填写维护记录，如实反映设备运行状态并由甲方签字确认。乙方须向医院提供维护保养报告存档。

故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知甲方并维修排除。

更新升级服务及软件修复：乙方在接到原厂发布的更新指令时医院提供相应的更新升级服务及软件修复，升级过程中不得以任何理由删除甲方升级前的设置。

★3、维修使用配件应为原厂生产的配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

★4、服务响应时间：设备发生故障时，投标人须在2小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

5、设备开机率全年95%以上（以365天计算），如有不足时需通过延长保修期补足，补足的天数在合同期满后顺延执行。

6、在保修合同执行期间，如厂家有新的软件版本（指设备的稳定性软件，非功能选件），投标人承诺将免费为医院升级。

7、CT 机是辐射诊断设备，严格受卫生部门、环保部门、计量部门监管，并须定期接受相关部门检测。投标人需积极协助招标人密切配合有关部门的检测工作，包括检测前对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；配合招标人对有关部门工作人员提出的技术问题进行解答及技术调校。若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，投标人在接到招标人通知后，须积极配合，及时调试、修复。

★8.投标人须根据招标人要求提供每年不少于2次区级医院影像诊断技术交流，并出具报告、由招标人确认签字。

9、配件维修：配件必须是原厂全新配件；参数必须与原机器参数一致；更换配件必须在48小时内完成修复（等待零配件供应而致维修时间超过48小时的，由乙方向甲方提供备选方案）；配件包括设备配件及辅助配件；高值易损配件：本合同高值易损配件必须与招标参数相符，高值易损耗材为球管，探测器。

10、派出工程师必须有相关资质，剧本本合同设备维修、维护、保养、校准的能力。

11、球管、探测器等重要配件须为原装进口，送货验收需要提供进口报关单。

球管：输出管电压范围：80-135KV

          球管电流10mA-900mA

          球管阳极热容量为7.5MHU

          球管电压备选档数：4档

双焦点：0.9 mm × 0.8 mm (small)

1.6 mm × 1.5 mm (large)

阳极靶面角度：11°

阳极转速：3,300/6,000 rpm

持续散热能力：1,386 kHU/min

一次持续螺旋扫描能力：100s

12、探测器：1.探测器总物理排数：320排

2.探测器在等中心覆盖的Z轴宽度：16cm

3.探测器每排物理单元数：896个

4.探测器总单元数量：286720个

5.最薄扫描层厚：0.5mm


