项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	02-1
	DSA（8000C）
	1
	3年
	Infinix-i INFX-8000C 
保修类型:全保（含球管、探测器、高压注射器等），2025年该设备刚更换球管。
1、保修服务内容：

Infinix-i INFX-8000C维保范围：整机保修。

包含无限制现场故障维修人工及差旅、设备检查保养、维修费、维护费、调试校准费，所有人工费、差旅费、配件费等。保修的设备任何零件、配件等免费更换；远程维修服务费用、软件升级服务费用及医院网络接入费用，含工程师差旅费，没有除外费用。

2、维护服务：

现场点检:按4次及以上/年的频度派专业技术人员到医院进行设备的点检维护。每次维护保养完成后，须提供维护保养报告。

定期的保养维护服务包括：主机运行检测、辅机运行检测、系统调测、系统清洗、指标调测设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、调试校准等。

维护记录：每次维护保养完成后现场填写维护记录，如实反映设备运行状态，向医院提供维护保养报告存档。

故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知医院并维修排除隐患。

现场点检服务涵盖时间:提供点检维护服务的时间仅限于工作日全天候(252天*24小时)。 

3、更新升级服务:在接到原厂发布的更新升级指令时向医院提供相应的更新升级服务即免费软件修复，升级过程中不得以任何理由删除医院升级前的设置。

4、设备在正常操作使用情况下，所发生的大小故障均属于上门保修服务范围；

维修要求：免费的在线技术支持服务，在线工程师将在1小时内做出电话响应(非工作时间致电除外)，以保证医院问题的即时处理。免费的客服电话受理报修和咨询；对服务进行满意度跟踪回访，及时了解甲方的意见建议，并据以改进和提高服务质量。

响应时间：设备发生故障时，须在1小时内响应，提供电话、网络等技术支持，以上技术支持无法解决设备故障，须在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障，特殊情况经与甲方沟通达成协议的除外。

开机率承诺: 保证在正常使用和正确操作情形下甲方的开机率达到 95%，如有不 足时通过延长保修期补足。

更换球管、探测器等重要主要配件后，需向我院提供广西资质合格第三方放射卫生检测机构的质量控制检测报告。

维修不彻底、不规范的，应无条件按原结构原样免费给予修复。

5、派出维修的工程师必须有相关资质，具备设备维修，维护，保养，校准的能力。

6、培训：A、工程师培训：如附件点检报告所示，在点检保养过程当中，原厂工程师可对院方工程师进行设备各部分功能、参数、维修进行相关培训。 

         B、临床培训：临床应用医生提供1次/年的上门培训服务，对设备进行相关的临床教导、操作培训及应用参数调节支持。 

7、所有维修配件更换均为原厂全新配件，配件参数与原机器参数一致。

备件发运优先级: 以高优先级为医院提供零备件的调配、发送和运输。 

8、保修服务报告: 按4次及以上/年的频度向医院提供保修服务和设备运行情况、维护、保养、维修等的总结报告。 

	02-2
	DSA（9000C）
	1
	3年
	INFX-9000C 
保修类型:全保 （含人工及配件、球管和探测器） 

1、保修服务内容： 

INFX-9000C维保范围：整机全保（含球管和探测器、高压注射器等维修）；

无限制现场故障维修人工及差旅: 承担现场故障维修的全部维修费（工时费）和 差旅费（交通费、住宿费）。

包含设备检查保养、维修费、维护费、调试校准费，所有人工费、差旅费，保修的全套设备任何零件、配件等免费更换；远程维修服务费用、软件升级服务费用及医院网络接入费用，含工程师差旅费，没有除外费用。

2、维护服务：

现场点检:按4次及以上/年的频度派专业技术人员到医院进行设备的点检维护。每次维护保养完成后，须提供维护保养报告；

定期的保养维护服务包括：主机运行检测、辅机运行检测、系统调测、系统清洗、指标调测设备的安全检查、影像质量检查、设备除尘保养、运行状态检查、调试校准等。

维护记录：每次维护保养完成后现场填写维护记录，如实反映设备运行状态，向医院提供维护保养报告存档。

故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知医院并维修排除隐患。

现场点检服务涵盖时间: 提供点检维护服务的时间仅限于工作日全天候(252 天*24 小时)。 

3、更新升级服务:在接到原厂发布的更新升级指令时向医院提供相应的更新升级服务即免费软件修复，升级过程中不得以任何理由删除医院升级前的设置。 

4、设备在正常操作使用情况下，所发生的大小故障均属于上门保修服务范围；

维修要求：免费的在线技术支持服务，在线工程师将在1小时内做出电话响应(非工作时间致电除外)，以保证医院问题的即时处理。免费的客服电话受理报修和咨询；对服务进 行满意度跟踪回访，及时了解甲方的意见建议，并据以改进和提高服务质量。

 响应时间：设备发生故障时，须在1小时内响应，提供电话、网络等技术支持，以上技术支持无法解决设备故障，须在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障，特殊情况经与甲方沟通达成协议的除外。

开机率承诺: 保证在正常使用和正确操作情形下甲方的开机率达到 95%，如有不 足时通过延长保修期补足。

更换球管、探测器等重要主要配件后，需向我院提供广西资质合格第三方放射卫生检测机构的质量控制检测报告。

维修不彻底、不规范的，应无条件按原结构原样免费给予修复。

  对于疑难故障，或因等待零部件供应而致维修时间超过2个工作日的，提供备用机使用（如高压注射器等）。

5、派出维修的工程师必须有相关资质，具备设备维修，维护，保养，校准的能力。

6、培训：A、工程师培训：如附件点检报告所示，在点检保养过程当中，原厂工程师可对院方工程师进行设备各部分功能、参数、维修进行相关培训。 

         B、临床培训：临床应用医生提供1次/年的上门培训服务，对设备进行相关的临床教导、操作培训及应用参数调节支持。 

7、所有维修配件更换均为原厂全新配件，配件参数与原机器参数一致。

备件发运优先级: 以高优先级为医院提供零备件的调配、发送和运输。 

保修服务报告: 按4次及以上/年的频度向医院提供保修服务和设备运行情况、维护、保养、维修等的总结报告。

9、球管参数：

产品型号/序列号：DSRX-T7345GFS/18L458RU；

焦点：大1(mm），中0.6(mm），小0.3(mm）；

焦点最大输入功率（0.1s）：大100（KW），中48（KW），小17（KW）；

最大管电流：大1100（mA），中650（mA），小180（mA）；

靶角：11。；

射线覆盖：φ356(SID=1100mm时)；

曝光管电压：50-125KV，连续透视管电压：50-125KV；,脉冲透视管电压：50-120KV;

栅极控制电压（中、小焦）：-2900V；

滤过当量：≧1.1mm铝（70KV时）；

阳极旋转速度：≧9000转/分钟（驱动电压是180HZ时），或3200转/分钟（驱动电压是60HZ时）；

管壳与低压端子绝缘性：2MΩ；

管壳总长度：562mm；

管壳最大直径：213mm；

阳极热容量：2130KJ；

最大阳极散热率：5500W；

管壳热容量2050KJ；

最大散热率（水冷）：3500W；

冷却方式：水冷
10、探测器参数：

产品型号/序列号TFP-1216A/C1C18Z2267；

平板视野尺寸：397.3mm*298.0mm（16″*12″），98.0mm*298.0mm（12″*12″），198.7mm*198.7mm（8″*8″），149.0mm*149.0mm（6″*6″），106.4mm*106.4mm（4.3″*4.3″），82.8mm*82.8mm（3.3″*3.3″）；

像素尺寸：194*194μm；

全幅像素数：2048*1535；

色位深度：14bits；

分辨率：2061p/mm；

检测量子效率：65%以上；

11、血管造影高压注射器参数：

产品型号/序列号I11umena Ceiling；

CT和血管双模式：真正的双模式双界面，可一键切换。

心血管和周围血管模式：真正的两种操作界面，可一键切换；

可使用预灌装针筒：可使用安射力预灌装造影剂针筒和一次性空针筒；

程控流速：心血管和周围血管模式：（a）0.1ml/s至40.0ml/s，0.1ml/s至9.9ml/s，以0.1ml/s为单位进行调整，此后以1.0ml/s为单位进行调整。（b）0.1ml/M至999ml/M，0.1ml/M至9.9ml/M，以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0ml/M为单位进行调整。

CT模式：（a）0.1-10ml/s，以0.1ml/s为单位进行调整，（b）0.1ml/M至600ml/M，0.1ml/M至9.9ml/M以0.1ml/M为单位进行调整，此后以1.0ml/M为单位进行调整；

注射剂量：0.1Ml至注射容量，0.1ml至9.9ml以0.1ml为单位进行调整，此后以1.0ml为单位进行调整；

注射针筒：一次性空针筒：150ml一次性空针筒；

注射针筒：预灌装造影剂针筒：100ml安射力预灌装造影剂针筒。

	02-3
	DSA（9000V含1台32排CT）
	1
	3年
	DSA维保项目

一、项目总体要求

1、项目内容：血管造影机(一台）（佳能，型号：INFX-9000V）
2、服务期限：服务期为36 个月。

二、服务内容

（一）维保设备情况

1、设备品牌型号：血管造影机(一台）（佳能，型号：INFX-9000V）

2、维保范围：血管造影机(一台）（佳能，型号：INFX-9000V）：①设备整机全保（不含球管，不含探测器）。包含整个机架、后处理工作站、高压发生器、机柜、服务器，电脑计算机系统等。

设备在正常操作使用情况下，发生的大小故障均属投标人上门保修服务范围。

附属设备：手术室装修维保：手术室屏幕控制器、手术灯，顶板墙板、保温箱、保冷箱、自动门维护保养。
DSA手术室高效过滤器每两年更换一次，至少更换两次，回风过滤器每半年更换一次。不含第三方手术室洁净度检测，不含CT室高效过滤器。
周边设备维修保养（后处理、高压注射器）

（二）维保费用包含内容

1、设备定期检查保养费、维修费、维护费、保养费、调试校准费。

2、维修人员的工时费、差旅费等。

3、血管造影机保修全套设备，全部零备件免费维修更换（不含探测器、球管，含高压注射器第三方设备配件、机房装修、手术室装修），中标人回收更换下来的旧件；

4、远程维修服务：招标人可通过电话、网络等手段免费得到中标人的技术支持。

5、升级服务：原厂发布的安全升级FMI，中标人应及时且免费为招标人升级。

（三）、服务能力要求

1、零配件的合法保障：投标人应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，如已经取得设备厂家授权的中国区代理公司、维修单位；国内至少有一个配件库，并提供证明文件，以保证零配件应是符合国家相关规范要求的合格产品。

2、投标人在国内设有维修站或分公司，在广西有2名CT维修工程师。

3、全国范围内开通服务热线电话，24 小时×365 天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务。

（四）、技术要求

1、要求投标人提供定期保养：在一年内至少提供6次定期维护。每次维护保养完成后，须向招标人提供维护保养报告。应在预期维护保养时间之前一周内通知招标人保养时间。

2、定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、系统调测、系统清洗、设备除尘保养、运行状态检查等。

维护记录：每次维护保养完成后，每次维护作业后，现场填写维护记录，如实反映设备运行状态并由甲方签字确认。乙方须向医院提供维护保养报告存档。

故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知甲方并维修排除。

更新升级服务及软件修复：乙方在接到原厂发布的更新指令时医院提供相应的更新升级服务及软件修复，升级过程中不得以任何理由删除甲方升级前的设置。

▲3、维修使用配件应为原厂生产的配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

▲4、服务响应时间：设备发生故障时，投标人须在2小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

5、设备开机率全年95%以上（以365天计算），如有不足时需通过延长保修期补足，补足的天数在合同期满后顺延执行。

6、在保修合同执行期间，如厂家有新的软件版本（指设备的稳定性软件，非功能选件），投标人承诺将免费为医院升级。

7、DSA 机是辐射诊断设备，严格受卫生部门、环保部门、计量部门监管，并须定期接受相关部门检测。投标人需积极协助招标人密切配合有关部门的检测工作，包括检测前对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；配合招标人对有关部门工作人员提出的技术问题进行解答及技术调校。若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，投标人在接到招标人通知后，须积极配合，及时调试、修复。

▲8.投标人须根据招标人要求提供每年不少于2次区级医院影像诊断技术交流，并出具报告、由招标人确认签字。

配件维修：配件必须是原厂全新配件；参数必须与原机器参数一致；更换配件必须在48小时内完成修复（等待零配件供应而致维修时间超过48小时的，由乙方向甲方提供备选方案）；配件包括设备配件及辅助配件；高值易损配件：本合同高值易损配件必须与招标参数相符，高值易损耗材为球管，探测器。

更换球管、探测器等重要主要配件后，需向我院提供广西资质合格第三方放射卫生检测机构的质量控制检测报告。

派出工程师必须有相关资质，具备本项目设备维修、维护、保养、校准的能力。

CT（X线计算机体层摄影装置（32层））维保项目

一、项目总体要求

1、项目内容：佳能（型号：Aquilion Lightning TSX-035A）CT机（一台）。

2、服务期限：服务期为36 个月。

二、服务内容

（一）维保设备情况

1、设备品牌型号：佳能（型号：Aquilion Lightning TSX-035A）CT机（一台） 。

2、维保范围：

佳能（型号：Aquilion Lightning TSX-035A）CT机（一台）：
整机技术保，不限次数人工，点检。

附属设备：手术室装修维保：手术室屏幕控制器、手术灯，顶板墙板、保温箱、保冷箱、自动门维护保养。

2万元以下的维修配件免费更换。
周边设备维修保养（后处理、高压注射器）
（二）维保费用包含内容

1、设备定期检查保养费、维修费、维护费、保养费、调试校准费。

2、维修人员的工时费、差旅费等。

3、血管造影机保修全套设备，全部零备件免费维修更换（不含探测器、球管，含高压注射器第三方设备配件、机房装修、手术室装修），中标人回收更换下来的旧件；CT机含人工保修，点检。

4、远程维修服务：可通过电话、网络等手段免费得到投标人的技术支持。

5、升级服务：投标人应及时且免费升级。

（三）、服务能力要求

1、零配件的合法保障：投标人应具备取得设备厂家零配件的合法渠道，如已经取得设备厂家授权的中国区代理公司、维修单位；国内至少有一个配件库，并提供证明文件，以保证零配件应是符合国家相关规范要求的合格产品。

2、投标人在国内设有维修站或分公司，在广西有2名CT维修工程师（投标文件中提供相应证明材料）。

3、全国范围内开通服务热线电话，24 小时×365 天有工程师接听，为用户快速诊断和技术支持服务。

（四）、技术要求

1、要求投标人提供定期保养：在一年内至少提供6次定期维护。每次维护保养完成后，须向招标人提供维护保养报告。应在预期维护保养时间之前一周内通知招标人保养时间。

2、定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、系统调测、系统清洗、设备除尘保养、运行状态检查等。

维护记录：每次维护保养完成后，每次维护作业后，现场填写维护记录，如实反映设备运行状态并由甲方签字确认。乙方须向医院提供维护保养报告存档。

故障隐患：维护作业中若发现有故障隐患，应及时通知甲方并维修排除。

更新升级服务及软件修复：乙方在接到原厂发布的更新指令时医院提供相应的更新升级服务及软件修复，升级过程中不得以任何理由删除甲方升级前的设置。

▲3、维修使用配件应为原厂生产的配件，并保证设备经维修后的技术参数与原机数据相同。

▲4、服务响应时间：设备发生故障时，投标人须在2小时内响应，提供电话、网络等技术支持。如以上技术支持无法解决设备故障，投标人应在24小时内到达设备使用现场进行维修，排除故障。

5、设备开机率全年95%以上（以365天计算），如有不足时需通过延长保修期补足，补足的天数在合同期满后顺延执行。

6、在保修合同执行期间，如厂家有新的软件版本（指设备的稳定性软件，非功能选件），投标人承诺将免费为医院升级。

7、CT 机是辐射诊断设备，严格受卫生部门、环保部门、计量部门监管，并须定期接受相关部门检测。投标人需积极协助招标人密切配合有关部门的检测工作，包括检测前对设备进行全面调校，保证各项技术指标符合标准；配合招标人对有关部门工作人员提出的技术问题进行解答及技术调校。若因设备软、硬件原因导致检测的相关技术指标不能达标，应视为设备故障，投标人在接到招标人通知后，须积极配合，及时调试、修复。

▲8、投标人须根据招标人要求提供每年不少于2次区级医院影像诊断技术交流，并出具报告、由招标人确认签字。

9、配件维修：配件必须是原厂全新配件；参数必须与原机器参数一致；更换配件必须在48小时内完成修复（等待零配件供应而致维修时间超过48小时的，由乙方向甲方提供备选方案）；配件包括设备配件及辅助配件；高值易损配件：本合同高值易损配件必须与招标参数相符，高值易损耗材为球管，探测器。

更换球管、探测器等重要主要配件后，需向我院提供广西资质合格第三方放射卫生检测机构的质量控制检测报告。

10、派出工程师必须有相关资质，剧本本合同设备维修、维护、保养、校准的能力。


