项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	03-1
	中心胎监系统1项
	中央站2套、母婴监护机2台、胎儿监护机8台
	3年
	（一）产科胎儿胎心监护一拖十中央监护系统2套
1.总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，连接方式：可支持绿色无线联网，支持WIFI 联网，也，实现多中央站/观察站的跨病区或科室的联合监护网络，实现跨区信息共享；

2.采用分布式结构，可实现多产网系统统一服务器管理，跨围产科室（产前门诊、产科病房、待产室和产房等多科室）管理，实现孕妇完整档案管理；

3.最大支持接入128台床边机和 32 个客户端；

4.采用用户分级机制，便于授权管理；

5.支持国内主流 KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准；

6.配置产时胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议。

7.全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警，床边工作状态、信号质量、监护信息等，一目了然；

8.胎监/母胎监护/母亲监护三种监护版面，根据床边机监护数据，自适应界面更改，适合产前监护、产时监护、产后监护不同需要；

9.SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双胎信号重合报警；

10.智能走纸技术，自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好地完成监护过程；

11.支持转床功能，动态合并待产监护数据和产时监护数据；

12.支持转移功能，动态合并胎监和多参数监护数据；

13.支持双屏显示，支持上下、左右分屏显示；

14.可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能；

15.具有强大的数据库，海量存储，全程 CTG 浏览，便于快速了解整体监护情况，贮存全产程所有数据，提供完整的分娩记录，并可选段分析、打印；

16.可回放 CTG 和母亲生命体征趋势，无创血压列表；

17.符合国际标准的三级声光处理系统，母亲/ 胎儿参数报警，报警界限根据需要可调节；

18.报警信息置顶显示，方便医务人员快速定位报警床位和报警信息；

19.高质量、高速度的激光打印系统，支持选段打印；

20.能打印多种报告，包括支持国内主流KREBS、Fischer、改良 Fischer和NST四种评分报告，三类图形评估报告和CTG 报告等多种报告系统；

21.打印支持国标/美标/欧标格式，支持 A4/B5 等纸型

22.支持接入医院信息管理系统（HIS），实现数据的统一管理和共享；

23.可接入扫描枪，节约医生护士病人信息输入的时间，提高工作效率；

24.提供打印设置小工具，可以对打印模板中的部分内容进行个性化设置，包括报告布局，边距，字号、CTG 曲线背景网格、胎心安全区域背景色及曲线颜色和粗细等，方便临床应用；

25.可同步云服务上的远程监护数据，对监护数据进行管理，支持查询、添加分析意见，以及将分析信息上传至云。

26. 可升级接入新生儿血气分析仪，实现孕妇、新生儿脐血气数据的统一管理；

27.支持双向控制，床边机与中央站之间可实现时间、ID、报警设置双向同步；

28、支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。

（二）母婴监护机2台（其中1台单胎探头，1台双胎探头）
1. 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）,母亲参数（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）；

2. 多晶片 1MHz 超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm 分辨率：1bpm，精度：±2bpm；

3. 无凸点设计的宫缩探头，0~100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4. 胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5. 母亲参数指标：心电导联选择：三导，心率范围：30~240 bpm，测量精度：±2bpm；无创血压测量方法：振荡法，计量单位：mmHg/Kpa 可选，测量方式：手动/自动，袖带压力范围：0～9300 mmHg，测量范围：收缩压40~270mmHg；平均压20~235mmHg；舒张压 10~215mmHg，测量精度：最大平均偏差不超过±5mmHg（±0.8kPa）；最大标准偏差不超过8mmHg（1.2 kPa）；血氧饱和度显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值，测量范围：50%~100%，分辨率：1%，测量精确度：90% ~ 100%： ±2%；70% ~ 90%： ±4%；< 70%：未明确；呼吸 阻抗法，测量范围：0~120rpm，测量精度：±3rpm；脉率显示范围：30 bpm ~ 240 bpm，测量精度：±3bpm；体温显示范围：0°C ~+50°C，测量精度：±0.3°C（不包括探头误差：±0.1°C；探头：≤±0.2°C）；

6. 10.1英寸高清晰TFT屏，0-60°度内多角度翻转；

7. 良好的人机对话界面，多种界面可选；

8. 监护曲线显示支持30 ~240（美标）和50~210（国际）两种标准；

9. 一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

10. 飞梭和硅胶按键操作；

11. 易装纸打印结构设计，不用喂纸；

12. 隐藏式提手，方便移动；

13. 内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

14. 打印机走纸速度1、2、3cm/min 可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

15. 打印结束后给与声音提示；

16. 每十分钟自动打印时间、日期、母亲参数（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

17. 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

18. 具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

19. 双胎心率重合报警(SOV)，母胎心率信号重合验证；

20. 探头IPX8 防水等级；

21. 探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩，需提供相应检测报告说明；

22. 宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性，需提供相应的专利文件说明；

23. 打印纸实时记录信号质量和报警，并用图标显示，方便医护人员随时确认曲线异常情况； 

24. 在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息；

25. 回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

26. 48小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

27. 支持外接U盘存储监护数据；

28. 具有查找监护记录功能；

29. 可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

30. 内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

31. 支持拓展无线探头，支持无线双胎心监护，无线探头采用自识别探头基座设计，随意安放，无线探头工作距离＞100m，内置锂电池≥15 小时的超强续航能力；

32. 中英文操作界面；

33.配置清单

1 主机 1 台

2 胎心探头 1 个

3 宫缩压力探头 1 个

4 打标器 1 个

5 成人指夹式血氧探头 1 个

6 血压袖套 1 个

7 血压气管延长线 1 根

8 心电导联线 1 根

9 电极片 6 个

10 耦合剂 1 瓶

11 绑带 2 根

12 内置宽行打印机 1 台

13 打印纸 1 盒

14 电源线 1 根

（三）胎儿监护机8台（其中1台双胎探头，7台单胎探头）
1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2.多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<10 mW/cm2，胎心率范围：30~240bpm分辨率：1bpm，精度：±2bpm；

3.无凸点设计的宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1，非线性误差≤±10%，归零方式：自动/手动；

4.探头 IPX8 防水等级；

5.探头可在水下1.1m工作24小时，支持水中分娩；

6.宫缩压探头采用防水透气设计，不受水压和温度变化影响，确保TOCO测量的精准性；

7.胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

8.≥5.6英寸高清液晶屏，90°角度内任意翻转；

9.多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

10 监护曲线显示支持30~240（美标）和50~210（国际）两种标准；

11.一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

12.飞梭和硅胶按键操作；

13.易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关；

14.隐藏式提手，方便移动；

15.内置式 152mm（或 150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

16.打印机走纸速度1、2、3cm/min 可调，支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

17.胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

18.具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

19.双胎心率重合报警(SOV)；

20.回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

21.≥60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

22.具有查找监护记录功能；

23.中英文操作界面；

24.内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

25.配置清单

1 主机 1 台

2 胎心探头 2 个

3 宫缩压力探头 1 个

4 打标器 1 个

5 绑带 3 根

6 耦合剂 1 瓶

7 打印纸 1 盒

8 内置宽行打印机 1 台


