项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见，并提供自家产品的参数及配置）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	06-1
	手术动力设备(耳鼻咽喉头颈外科使用）
	1
	36个月
	功能：适用于外科手术中对人体骨组织或软组织的切除、刨削、磨削等操作处理。

一、主机

1.多手柄接口设计，手柄自动识别。

2.鼻科手柄采用防堵塞设计

3.磨钻手柄采用水冷式设计，能连接不同规格的耳科和鼻科磨钻头。

4.该设备需满足科室拟开展的耳内镜持续灌流新技术的使用需求。

4.工作磨钻功能转速可达到70000r/min，并且搭配1:2传动比增速钻头，可以实现140000r/min翻倍超高转速，更好的满足手术磨骨需要。

5.脚踏、手柄连接故障自动诊断识别。

二、鼻科手柄

1.手柄采用分体式设计，吸引排污通道与手柄电机分离。

2.转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分

3.手柄同电缆可用高温高压的方式消毒

4.能与多种刀头及钻头连接，可完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术

三、一体式刨刀

1.刀头采用整体设计，不需要手柄马达提供动力，可直接连接主机使用。

2.一体式刨削刀具的手柄和刀头为一整体。转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分。

四、耳科手柄：手柄采用水冷式设计；手柄钻头直连，不需要使用附件。

五、磨钻头

1.多种钻身长度和直径选择：钻杆直径（2.4mm、3.5mm、4.5mm），钻身长度（40-140mm），满足各种不同手术部位需求，尤其耳内镜下精细部位暴露需求。

2.钻头采用一体式内注水设计，不需外接注水套

3.钻杆轻微10°-15°弯曲。

	06-2
	耳鸣诊疗仪
	1
	36个月
	（1）能够进行耳鸣的评估、诊断、治疗和康复等功能。

（2）具备患者临床数据管理功能，统一显示患者问诊、评估、听力检测和耳鸣检查历史结果。

（3）所有耳鸣评估等级和得分结果以“二合一”模式由柱状图和折线图显示汇总。

（4）TRI问诊流程功能，能够显示耳鸣临床诊断进行图，进行病因分析。

（5）DST耳鸣仿真，模拟不少于5种临床常见的耳鸣心理声学特征。

（6）超宽频耳鸣检测，能够测试低至63Hz的耳鸣主要音调和次要音调。

（7）耳鸣匹配可设定ALE控制，自动保持各频率等响度均衡。

（8）OCT测试，至少包括1倍频和1/2倍频精度。

（9）带有预览和缩放功能的打印报告。

（10）精细化最小掩蔽级测试及 Feldmann 曲线，VAS残余抑制试验评价。

（11）综合耳鸣声治疗策略：Masking、TNMT、TRT、TCT 和AT等，每种策略均有针对性治疗声推荐指数。

（12）可选择治疗声包括：调频类、调幅类、噪音类、音乐类、自然声类等至少五种类别。

（13）可定制治疗疗程，记录周期、治疗时间和完成率。

	06-3
	前庭康复训练仪
	1
	36个月
	适用于外周性眩晕患者、中枢性眩晕患者、功能失调等诱发的运动不耐受、视性眩晕、功能性头晕患者、心理障碍导致的眩晕患者。

1、训练模块：≥11种；

2、具备康复评估功能；

3、患者管理及记录：可建立患者个人档案，保存患者所有的历史训练记录及量表评估记录；

4、个体化康复方案设置：系统可个体化设置各训练模块的技术参数

5、眼球追踪技术：训练过程中可实时识别，分析眼球运动情况，训练后提供眼球追踪率得分数据。

6、听觉与触觉振动反馈技术：训练过程中可实时与听觉，触觉振动交互。

7、具有Romberg试验、Rmberg加强试验（ODR≤750mm，DR≤500mm），步态分析辅助。

8、显示方式：虚拟现实一体机沉浸式环境，外接PC电脑工作站

9、工作站：可通过计算机工作站设置、操控和同屏显示患者训练内容;

9.1 打印功能：系统具有打印训练报告功能。

10、存储：内存：≥8GB；闪存：≥256GB

11、电池容量：≥5300mAh

12、摄像头：

12.1 前置摄像头：具有彩色透视功能

12.2 眼动追踪摄像头

12.3 面部追踪摄像头

13、交互功能：

13.1 头盔：手势识别，眼球追踪，面部识别

13.2 手柄：宽屏触感手柄

13.3 手势识别：双手自由度追踪，支持≥5种手势模型

14、平衡底板

15、海绵垫

	06-4
	一氧化氮检测仪（鼻阻力仪-呼气分析仪）
	1
	36个月
	预期用途：呼气检测模块用于检测人体呼出气中的一氧化氮浓度；鼻阻力测试模块用于通过检测鼻腔气体流动参数，分析鼻腔气道阻力。

1、测定项目：FeNO、CaNO、FnNO、离线、潮气等。

2、测定范围：0-3800ppb，分辨率0.1ppb；

3、示值误差：当测量值<60ppb时，示值误差≤±3ppb；当测量值≥60ppb时，示值误差≤±5%；

5、测量结果重复性：≤5%；稳定性：2小时内浓度变化率在±5%内。

6、呼气流速：50ml/s±10%、200ml/s±10%、10ml/s±10%；

7、检测时间：≤60秒；呼气时间：≤10秒（成人模式）；≤6秒（儿童模式）。

8、智能温湿度控制：设备内部具有自动温湿度调节机制，可保证在 5-40（°C），20-80%RH环境下，设备测量结果的准确及稳定性；

9、一体机设计：自带≥10寸电容显示屏、内置电池（断电后可连续工作4小时以上）、内置打印机，也可外接打印机打印，可触屏操作；

10、物理按键：具有电源，训练，主页及设置按键，一键操作；

11、防冷凝设计；

12、自动恒定呼气流量：内置恒流控制系统；

13、当测定过程中出现呼气压力过低或过高、吸气超时、呼气超时等错误操作时，系统主机可自动停止测定并提示错误信息。

14、升级鼻阻力测试模块，检测鼻腔气体流动参数，分析鼻腔气道阻力。

（1）鼻阻力可测试

（2）压力测量范围：-800pa~+800pa；测量误差：±3%。

（3）流量测量范围：-800ml/s~+800 ml/s；流量测量误差：±3%或者±5ml/s，取其大者。

（4）双向检测。

（5）鼻阻力系统具有自动识别鼻阻塞程度分级功能。

（6）内置打印机可直接打印，也可外接打印机打印。
14、使用年限：不小于5年。

	06-5
	内窥镜摄像系统
	1
	36个月
	一、内窥镜摄像系统 

1.摄像头具有≧3组CMOS传感器

2.分辨率≧1200线，有效像素达到≧1920（H）×1080(V)，≧200万像素

3.手术模式：具有≥5 种不同的内镜手术场景模式，并可以自定义；一键式切换内镜模式；

4.具有输尿管镜和软镜去摩尔纹功能

5.USB录像视频清晰度达到1080P，光学适配器：F15-F25变焦；

6.具有图像放大3倍功能；

7.摄像头可高温、可液体浸泡消毒，摄像头防水等级达IPX7级或更优；

8.手柄带冻结、白平衡、拍照、录像等功能按钮，具备一键式单幅冻结图像功能；

9.具有暗区增亮功能，具有血管轮廓图像强化功能

10.具有HDMI、DVI、USBX3、CVBS、S-Video等数字传输信号功能

11.可打印图文报告，具有连接医院HIS系统功能，并实现与医院系统无缝连接，产生端口费用等由中标方负责。

12.采集方式：可进行视频和图片采集，视频采集分辨率≥1920×1080；存储方式：内置USB，外置SD接口；具备实时操作显示，随时录制及拍摄。
二、医用内窥镜冷光源 

1.灯工作寿命≥40000小时

2.累计使用时间、单次手术时间数据显示 

3.手动调光，亮度调节连续可调，亮度有数值显示

4.可选择多功能光孔，光孔可选择各类硬镜和软镜品牌

5.光输出通道：单通道

6.显色指数：大于90

7.冷光源色温为3000K～7000K

8.光通量≥800LM

三、医用液晶显示器

1.规格≥27英寸，分辨率：1920X1200像素（2K），宽高比：16:9（H:V），频率：60Hz，对比度：1000:1 ，亮度：800cd/㎡，支持颜色：1.07Billion (10bit)；

2.反应时间：≦12ms      

3.兼容其他品牌摄像系统，适用于各类硬性内窥镜镜、软性内窥镜镜、电子镜等

4.具有调节对比度、亮度、色彩、降噪等功能

四、专用仪器台车：采用静音脚轮，全部带刹车功能。配有防撞橡胶护角，层板可调节

	06-6
	全自动清洗消毒机
	1
	36个月
	1.用途：对重复使用的手术器械进行超声清洗、喷淋 漂洗、消毒上油、干燥

2.喷嘴旋转喷淋技术

3.变频超声清洗技术：40KHz、80KHz、120KHz自动切换

4.智能数显（超声功率，频率，清洗、上油、干燥 温度和时间）

5. 自动升降双扉门（下开门），双门互锁，齿轮齿条传动方式， 带智能防压保护功能

6.高低液位安全控制及故障自动检测报警系统

7.触摸屏操作，数据采集、存储、打印、可实现数据端口开放，工作数据可以保存 3 年以上，远程监控；

8.超声频率：40KHz、80KHz、120KHz， 超声功率： ≥4.8kW

9.加热方式：电加热，加热功率：≥32kW

10.消毒方式：93℃-95℃热水

11.槽体材质：304 不锈钢

12.工作周期：60min（可自行设置）

13.水源压力：0.2MPa～0.5MPa，水质要求：纯水或软化水

14.气源压力：0.5MPa～0.7MPa，

15.进水管尺寸：约1寸，排水管尺寸：约1.5寸

16.打印机：热敏打印机

	06-7
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	1
	36个月
	1.注液方式：过氧化氢密封瓶插拔自动刺破方式。

2.灭菌剂：封装方式为瓶装

3.灭菌周期：非动态，每种模式灭菌一锅时间均为固定。

4.灭菌模式：可选择操作模式（快速、标准、加强），每种选择模式均为双循环模式

5.灭菌技术：双循环加强模式灭菌技术。

6.灭菌循环温度：45℃±10℃。

7.灭菌腔：总容积≥200L，腔内宽度：≥600mm。

8.灭菌腔为竹节式分段结构组装而成，单节可拆卸和更换。

9.显示灭菌时间：倒计时。

10.操作界面：触摸屏和按键双套操作模式。

11.控制系统：PLC控制系统。

12.灭菌记录：电脑打印运行时间、注液量、压力数值、运行模式和灭菌过程、日期及故障信息等。存储灭菌数据功能：可以存储≧60000锅灭菌数据，随调、随查、随时打印。

13.监测系统：必须具备灭菌各阶段压力及时间、日期和故障显示；监测灭菌各种必要数据；14.报警系统：具备过程监控报警装置。

15.灭菌舱门：非触碰式自动感应前后双开门。门未接触探出腔体外的器械，自动门就可以做出保护动作。

16.具有应急开关门系统

17.灭菌效果：必须对内径为1mm，长度为4000mm的聚四氟乙烯软管和对不锈钢内径为0.7mm，长度为600mm管腔经半周期达到完全灭菌。

18.灭菌器采用真实标称浓度的过氧化氢注入灭菌腔。

19.配置一台极速生物阅读器（＜30 分钟出结果）。

	06-8
	血液透析设备
	2
	36个月
	1.设备使用年限：≥10年

2.供水压力范围至少包含：1-6.5bar；温度范围至少包含：5℃~30℃。

3.透析液流速：测量范围至少包含：300-700mL/min。

4.透析液温度：测量范围至少包含：33.0~40.0°C，具备超温保护。

5.超滤速度：测量范围至少包含：0.50~4.00L/h。

6.动脉血泵：测量范围至少包含：40~600mL/min。

7.肝素泵：测量范围至少包含：0.0~9.0mL/h。

8.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

9.动脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

10.静脉压：测量范围至少包含：-300~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

11.透析器血液入口压：测量范围至少包含：0~+500mmHg。测量精度：±10mmHg。

12.TMP：测量范围至少包含：-100~+450mmHg；测量精确度：±10mmHg。

13.治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HDF 和 On-line HF 的治疗模式

14.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器。

15.双动脉压力监测：具备动脉压和透析器血液入口压力（PBE）监测，支持泵前动脉压和泵后动脉压力监测。

16.漏血检测器：采用光学原理监测。

17.治疗界面显示：包括动脉压、透析器血液入口压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。

18.报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。 

19.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。

20.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟 

21.个性化透析：可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。可预先存储≥8 条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。 

22.液面调整：具备动/静脉壶液面电动调整功能，操作更加简便。

23.通讯组件：标配网络接口，配数据通讯服务器

24.具备在线血压计组件，支持多种测量模式。

25.具有血容量监测功能；具有在线清除率监测功能；具有在线血温监测功能；

26.设备支持治疗结束后一键排液功能。

	06-9
	麻醉机
	2
	36个月
	用于手术中麻醉患者，对患者生命体征进行监测；适用于各种手术和各类人群。

1、标配后备电池≥2块，单电池使用时间≥90分钟；

2、标配≥4个辅助接口；

3、机架：具有中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，带工作台侧栏杆推车；

4、适合内窥镜手术模式：具备工作台照明光，且亮度可调，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明；

5、用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理；

6、标配氧气、空气和笑气三气源；

7、具备快速充氧功能；

8、电子显示流量计，每种气体分别有独立的数值显示。

9、配置有直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

10、配置有麻药消耗量统计功能；

11、具备辅助吸氧流量计；

12、配置有高流量给氧功能；

13、标配双麻醉罐位；

14、标配一个高品质七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿；

15、集成呼吸回路，回路部件可以耐受≥134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(包括流量传感器)；

16、二氧化碳吸收罐，容量≥1500ml，满足临床低微流量麻醉需要；

17、标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停机械通气，可方便直接更换，不会产生漏气；

18、提供辅助/控制通气，标配通气模式、待机模式、心脏手术模式等；

通气模式：IPPV/PCV/SIMV-VC/SIMV-PC/PS/CPAP/PCV-VG/SIMV-VG/BIVENT/APRV/Manual；
19、呼吸频率范围：2-100次/分钟；

20、压力限制范围：5-100 cmH2O；

21、 PEEP，关，范围2-50 cmH2O；

22、 最大吸气流速：≥120 L/min；

23、具备声光报警功能，氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等；

24、配置≥15英寸彩色触摸屏，可显示波形和呼吸环图；

25、可直接热插拔插件，无需关机重启，开机状态下即可更换。

26、配置麻醉气体监测模块、 EtCO2监测模块；

27、监测参数：吸入氧、呼吸频率、潮气量、分钟通气量、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性、麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）等；

28、具有压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形， CO2或麻醉气体浓度波形等波形显示；

29、潮气量监测范围：0-3000ml；

30、可存储≥10000条事件记录；

31、麻醉工作站功能：具备连接同一品牌监护仪或主流第三方监护仪，全面监测病人生命体征。

32、质保期：质保期≥3年，设备使用年限≥10年

33、标配呼吸环监测功能：压力容量环、流量容量环、压力流速环；

	06-10
	人工心肺机
	1
	36个月
	适用范围：在心肺灌注手术中用于体外循环的控制和监测。

1、体外循环机底座：

1.1 ≥3泵位底座，底座有万向轮并可锁定，具有可移动的桅杆；

1.2 各泵头之间可任意交换位置；

1.3 标配≧3个手摇柄，≥2个单联手摇柄，≥1个双联手摇柄；

2、操作系统：全中文操作系统；具有智能辅助系统，内建多种体表面积计算公式，可辅助计算病人体表面积。

3、血泵部分：

3.1具有单头和双头泵；单头、双头泵采用直轴驱动或其他传动驱动；

3.2泵头显示屏可以显示泵头的受控状态，液平面，压力，气泡心肌停跳液等检测；

3.3单泵头可在180°范围内迅速定位，双泵头可分别单独在240°范围内定位；

3.4配备单头大泵和小泵悬挂泵；

3.5泵头可设置搏动灌注功能。

4、电子监测组件：电子监测组件呈模块化插件式。

5、压力监测：可监测≥2导以上的压力；每导压力监测均可设置警告阈值和停泵阈值；

6、温度监测：具备≥4导温度监测，并能设置温度的上限和下限。

监测范围：0℃～50℃；监测精度：≤± 0.2℃

7、血平面监测：可监测膜肺血平面，设置有监控点、停泵点的双控制点：

8、气泡监测：

8.1 最小报警体积： 最小可监测体积为0.05 cm3的气泡，还可以检测微小单个气泡。

8.2检测到气泡后警告并停泵；可同时控制两台泵。

9、心肌保护液灌注控制：

9.1具备独立的压力控制和气泡控制及时间监测；

9.2心肌停跳液模块具有内循环功能；

9.3可指定任意1至2个泵头进行停跳液控制,可以设置人工模式；

10、时间监测：具备≥3组时间监测组件

11、控制面板：显示模块数量≥3可选；可旋转俯仰角度可调；模块支持热拔插；

12、全自动变温水箱：

12.1 温度控制范围2℃～41℃；不需要另外加冰，无须提前制冷；

12.2 2路变温水箱，循环独立输出；

12.3 水箱容积≥12L，心肌灌注水流量≥12L/min；

12.4 水箱可连接到体外机系统，实现远程控制。

13、悬挂泵参数：马蹄形泵头；具有开盖保护和开盖保护忽略功能。

	06-11
	硬质支气管镜系统
	1
	36个月
	一、硬质支气管镜

1）直径4.5毫米，长度为550mm；

2）视野角度0度；实现高清成像；蓝宝石玻璃镜面；

二、支气管镜鞘及手术器械配置

1）配备281mm及360mm多种规格长度的外管鞘；

2）外管鞘直径有≥5种规格，可适应多种病人的使用；

3）配备鳄口光学钳供选择；

4）配备鳄牙钳、花生钳、麦口钳以及紧抓型的多种异物钳；

5）配备吸引管及吸引管清洗器；

6）镜鞘为可拆卸设计，并可以术中自由更换不同直径的管鞘；

7）长度≥600mm的异物钳；

8）配备整套密封套装；高频通气专用接口；操作固定保护鞘管；专用消毒盒；

三、医用内窥镜冷光源

1）显色指数≥90；

2）相关色温：4000～7000K；

3）冷光源LED灯模块的寿命为≥30000小时；

4)光源亮度调节范围为0%-100%；

四、全高清影像系统

1）具有数字信号高清输出（HD/SD SDI/DVI）功能，具有卡式连接器，全封闭防水；

2）高清摄像头可连接多种光学视管；

3）具有构造和轮廓两种结构强调功能；图像预冻结功能；自动记忆功能；

4）摄像头具有快捷键按钮，可设置多种常用功能；

5）具有特殊的暗区改善功能以及图像翻转功能；具有伽马模式及去摩尔纹功能；

五、监视器：监视器≥24寸；全高清液晶专业医用显示器；

六、配备专用医用台车。

	06-12
	全自动高压液相毛细管电泳仪
	1
	36个月
	1.方法学：毛细管内高压液相电泳法。 

2.检测项目：血清蛋白；免疫分型；糖化血红蛋白；血红蛋白。 

3.检测速度：清蛋白电：≧80测试/小时;血红蛋白电泳：≧48测试/小时。 

4.检测通道：≧8条并行毛细管通道同时分析。 

5.样本装载量：一次可放入≧6个样品架，最大单次进样量48支采血管,可连续加载试管架。 

6.识别功能：样品条形码识别

7.毛细管材质：标准化石英材料成品,更换时无需人工剪裁。

8.操作模式：触摸屏，可脱离电脑进行操作控制，并且可以独立进行数据、谱图分析等，不需要外接电脑。 

9.全自动化：具有穿帽检测功能、不需要开盖检测；具有仪器内部自动上下颠倒混匀功能。 

10.电泳温控：精确温控系统，温度自动控制。 

11.控制单元：自动液面水平监测、自动温度、气路、光路检测、自动冲洗；仪器软件配有自动毛细管维护程序，自动清洗加样针和毛细管。 

12.内部冷藏：仪器内部自带试剂冷藏功能。  

13.软件系统：中文操作界面，自动识别条带及计算百分比、量值等多样丰富的软件系统，结果可通过网络传输至医院LIS 或 HIS 系统。 

14.具有自动保养维护功能

	06-13
	全自动组织脱水机
	1
	36个月
	1.可同时处理包埋盒数量≥400个，脱水缸数量≥2个，且可独立运行；

2.双脱水缸可独立运行，并具有自己的温度、压力和搅拌器开/关设置。

3.试剂瓶：≥17个；冷凝瓶：≥1个；试剂瓶容量≥3.5L；且内置≥8种彩色编码且耐受试剂标签；

4.试剂瓶和蜡缸均具备最低和最高液位设计。具备防溢出设计；

5.石蜡熔化时长≤ 3.5小时；

6.设备液位传感器数≥4个，即每个脱水缸均具备两个液位传感器。

7.设备具备磁力搅拌功能，磁力搅拌器≥2个，即每个脱水缸≥1个。

8.提供蓝色和黑色样品篮夹并印有条形码；包埋盒样品篮内置蓝色二维码卡片及黑色二维码卡片

9.石蜡缸：≥4个，蜡缸容量 ≥ 3.9L; 蜡缸温度：50℃~71℃。

10.脱水缸温度范围35~85℃，其中石蜡58~85℃，t脱水试剂35~65℃，清洗试剂35~85℃

11.脱水缸压力≥45 kPa；脱水缸负压≤-60kPa，可负压抽排。

12.具备试剂管理系统（RMS）

13.液滴收集盘容量≥3.5L

14.具备智能错误处理功能；具备外接式加注/排放试剂与石蜡功能；

15.可自由配置程序数≥20个，预装≥4个脱水程序及≥1个快速清洁程序；

16.脱水程序可含≥10种试剂和≥3个石蜡脱水步骤。每个步骤设置时间:0-5999分钟，延迟时间≥1000小时。

17.具备活性炭过滤功能；设备可连接至外部排气系统。

18.清洗程序带有干燥步骤（高温、负压和空气流）

19.具备两个外接报警系统端口，以用于本地报警和远程报警

20.具有脱水缸底部及四面缸体包裹式加热功能

	06-14
	冰冻切片机
	1
	36个月
	1.防溅水设计冰冻切片机

2双压缩机制冷：压缩机数量≥2个。

3.冷冻箱制冷温度：0℃～-35℃

4.冷冻箱自动除霜功能，带冷冻箱手动除霜功能

5.速冻架冷冻位点≥15+2个

6.Peltier位点≥2个

7.速冷架制冷温度最低达：≦-42℃

8.切片厚度范围：1-100 um

9.修片厚度：≥1-600μm

10.电动粗进速度：可调

11.按键操作控制温度调节、Peltier位点开关、第二个压缩机开关、除霜、消毒，非触摸屏；

12.样品定位：可选8°定位及360°旋转，自动中心定位和精确0位指示；

13.空气循环系统

14.刀片都适用的一次性刀片架。

15.冷冻切片机防溅设计，易清洗，消毒时无需要从冷冻室取出。

	06-15
	轮转式石蜡切片机
	1
	36个月
	1、切片厚度：0.5～100微米，修片厚度≧1～500微米；

2、样本夹头最大垂直行程≧69毫米，最大水平行程≧29毫米


3、样本夹头：配常规包埋框夹头及77*60mm的大蜡块夹头

4、配重方式：铅块和弹簧双重配重

5、修块模式：≥3种，其中必须含小手轮(非旋钮)辅助修块模式

6、机器左侧的小手轮可换向

7、样本夹头快拆/装装置

8、样本夹头位置记忆：样本夹头带≥3个位置记忆功能

	06-16
	小超探头及主机（超声诊断设备）
	1
	36个月
	1 含消化道超声小探头、呼吸道超声小探头、胆胰超声小探头

2 图像旋转：支持冻结图像可进行360°任意角度旋转；

3 图像回放：图像最大回放帧数≥1000,支持自动回放及手动单帧回放

4 长度测量：支持图像上任意两点之间的长度测量，单幅图像最大支持≥26组长度测量；

5 面积和周长测量：支持图像上任意成像区域的周长和面积测量，单幅图像最大支持≥26组测量；

6 图像标注：支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组；

7 局部放大：自有图像显示为高分辨率图像，且可局部放大；

8 系统图像增益提供≥15档可调；

9 对比度可调：1-10档超声图像对比度可调；

10 具有伪彩功能

11 主机内置存储硬盘≥1TB

12 患者检查信息库管理：具备患者检查信息库管理功能；可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、预览、报告打印；

13 数据接口：传输协议：支持USB 3.0协议、TCP/IP协议、DIC0M协议；支持导出图像格式

14 报告模板：可提供超声的报告模板、超声和内镜融合报告模板，并支持手动模板生成；

15 支持检查时12MHz图像和20MHz图像实时切换；

16 支持主机屏幕实现图像放大缩小手势、保存图像手势、前后帧手势、测量手势功能；

	06-17
	内镜直视碎石系统（电子内窥镜图像处理器）
	1
	36个月
	用于消化道结石诊断与治疗。

1、一次性使用胆膜管内窥镜导管

1.1输出LED光源

1.2导管配≧3种外径，工作通道2.0mm、1.2mm;

1.3最大视场角≧120°

1.4 对进液的防护程度：前端摄像头≥IPX8

1.5手柄有对应双方向、四方向控制旋钮，带锁定功能，截图按键

1.6独立注水、吸引通道

1.7 工作长度≦2140mm

1.8导管先端有实时刻度标识，术中快速测距定位

2、电子内窥镜图像处理器

2.1支持图像手柄快捷按键截图；全自动视频存储；

2.2全自动白平衡；全自动对焦功能；

2.3适配平板电脑、笔记本电脑、手机显示图像；

2.4免费升级，与医院系统无缝连接，产生端口费用由中标方负责；

3、体内微电极碎石系统

3.1、碎石原理：采用液电下冲击波产生的空化微爆破高能量密度效应；

3.2、输出能量：0.1J-0.4J，最大碎石能量输出值＜0.4J，平均碎石能量0.25J，分7档电子调

3.3、放电频率：最高放电频率＞30次/每秒。

3.4、放电时间：时间＜2µs

3.5、放电次数：显示放电次数范围0～99， 并自动累加。

	06-18
	全自动清洗消毒机
	2
	36个月
	1、可对软式内镜如胃镜、肠镜、支气管镜、鼻咽喉镜、超声镜等进行测漏、初洗、清洗、消毒、末洗、酒精灌注、干燥等按规范流程全自动完成洗消。
2、单缸可同时洗消≧2条相同或不同品牌、不同型号的软式内镜；

3、洗消槽耐酸碱腐蚀；管路，接头耐酸碱腐蚀

5、自动翻盖

6、旋转喷淋：喷淋臂对槽盖及内镜上表面进行360°高压清洗；槽侧壁高压喷射头可使盆内水流形成旋转对内镜侧表面进行高压冲洗

7、带有侧漏，全程测漏：具备全程电子测漏功能

8、管道接口：槽内壁设有可适用于两条内镜同时洗消的测漏管道、活检/送气管道，抬钳器/副送水管道等≧6个快速接口。

9、节液槽设计（槽内设有一小岛），全浸泡≥15升。可适合各品牌胃、肠、十二指肠、超声、鼻咽喉、支气管等内镜使用。

10、自带消毒剂自动配比功能。

11、机器内置管道灌注监测功能

13、洗消追溯：机器内置WIFI，可将洗消状态通过无线网络实时上传至追溯系统主机，主机与洗消机同步状态显示。

14、自带打印：机器自带打印机，洗消结束后可自动打印洗消记录。

15、全过程有故障报警功能并可依据代码判断故障点

16、可设置消毒液的使用次数、使用天数，到期后报警提醒。

17、酶洗功能：至少有8种酶液用量设置，且具备酶液不足报警功能，酶液储存瓶容积≤1L。

18、酒精功能：能自动喷射酒精至各管道实现自动吹干，具备酒精不足报警功能，酒精储存瓶容积≤1L。

19、机器内置≤0.2μm孔径高效空气过滤器，可对≥0.2μm微粒滤除率至少为99.9%。

20、具备内管路自动消毒清洗功能

21、机器内置消毒液挥发气体解析装置，自动分解消毒液挥发气体

22、取镜提醒

23、超滤除菌净水器:用于末洗程序

	06-19
	智能内镜干燥储镜柜
	1
	36个月
	1、内置≧8套独立的压缩空气吹干系统。

2、内置≧8套独立温度、湿度、压力监控系统。

3、柜内采用HEPA高效过滤。

4、可盘存储存≧8条内镜。

5、内镜可连续≧7天处于无菌状态。

6、内镜酒精喷雾和紫外线两种自身消毒方式。

7、内置数据管理系统，可通过网络实现云端存储追溯。

8、每条内镜储存温度、湿度、腔道压力独立显示，≥7英寸液晶触摸屏。

9、内置追溯系统，可与内镜追溯系统对接，实时上传内镜储存信息。

10、气动脚踏开关门设计，与阻力停止开门或关门。

11、可手机APP和电脑终端登录查询内镜储存状况，包括报警故障信息。

12、开门具有防撞设计，开门时维持柜内正压，防止外部未经过滤气体进入镜柜。

13、内镜腔道和外身的干燥，均采用常温干燥方式，非电加热方式。

14、可以设置人员开关门权限；

15、 酒精不足具有报警功能。

	06-20
	口腔数字印模仪
	1
	36个月
	用于口腔内快速、精准地获取种植体位置和角度，同时便捷地采集口内牙齿、牙龈软组织等信息，动态监测系统（TP-DDM）备牙深度、出具口腔检查报告、正畸模拟、托槽导板设计。

1、具有结构光的非接触式扫描仪

2、具有口内摄影测量技术：编码扫描杆数量≧3×9个

3、扫描头配置：大型头≥2个,标准头≥3个，小型头≥1个；

4、扫描景深≥22mm；扫描精度(std.)<0.01mm；扫描帧率≥20帧/秒

5、扫描头使用次数：高温高压灭菌≥100次

6、电池配置：电池数量≥3个

7、产品主机使用年限：≥8年

8、扫描仪工作状态含有多种提示灯；电池具备多种指示灯提示；

9、具备扫描提示音可选功能：支持自行导入/选择扫描提示音乐。

10、具有智能扫描优化功能、边缘线提取功能、动态咬合功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能。

11、具有精细扫描模式，无牙颌扫描模式。

12、多颌位关系：一个病例可最多获取6种咬合关系。

13、口内快速匹配扫描杆，扫描杆会自动与扫描数据进行匹配和对齐。

14、印模扫描，边缘整塑扫描。

15、具备牙深度动态监测系统TP-DDM

16、制备体修正：支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作。

17、正畸模拟功能，正畸模型分析(MetronTrack)

18、口腔检查3D报告功能：检查内容包含但不限于：龋坏、牙体缺损/缺失、牙列缺失、错颌畸形等；

19、3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件。

20、配备推车支架、备用电源

	06-21
	下颌运动测量仪
	1
	36个月
	1
具备面部3D数据采集功能

2
扫描精度≤50um；扫描帧率≥15帧/秒

3
机身尺寸≤215mm×50mm×75mm

4
分辨率优于1280×1080

5
数据格式：数据格式支持输出不限于PLY、OBJ和STL多种格式

6
面扫、口扫、CBCT数据匹配：面扫软件端完成面扫、口扫和CBCT数据匹配；集成正畸模拟功能；

7
颜面3D测量分析

8 下颌运动轨迹采集、分析功能

9 颌位关系确定功能

10 有牙颌颌位关系确定、无牙颌颌位关系确定

11 触控屏一体机配置CPU：不低于第12代智能英特尔® 酷睿™

内存：≥32GB（DDR5）；硬盘：≥1TB 固态硬盘；显存不低于12GB GDDR6 

12  配备推车支架、备用电源

	06-22
	口腔综合治疗台
	1
	36个月
	1.牙椅注册使用期限≥15年

2.口腔灯：

2.1配置LED感应冷光节能灯，投射灯珠≥6颗，灯头拥有灯光控制开关≥2个，最高照度≥40000Lux；口腔灯色温可进行白光/黄光/混光三种模式切换；色温最大值≥5200k，最小值≤3500k；

2.2口腔灯手柄可拆卸进行高温高压消毒，手柄支持上装或下装两种安装方式；口腔灯与牙科综合治疗台注册证需为同一品牌；

3.治疗椅

3.1治疗椅整体一体铸造成型，采用轨道式运动结构，轨道长度≥230mm；座椅承重范围＞160KG；座椅升降范围：最高≥820mm，最低≤420mm；底部配置厚度≥30mm；

3.2牙科椅具备直流∕变频∕调速系统，具有升降瞬间延时功能；

3.3治疗椅表面具备防霉抗菌效果，金黄色葡萄球菌抗菌活性值≥1，大肠杆菌的抗菌活性值≥2。抗真菌等级（防霉等级）为0；

3.4治疗椅头靠可在360度范围内旋转设置任意角度，纵向长度不小于200mm，满足儿童位、轮椅位、手术位等特殊椅位需求。

4.消毒抑菌系统

4.1带一键全自动智能消毒系统；具有断电续消、紧急退出、水源检测、防器械遗漏等智能管控功能；

4.2带手机管冲洗功能；

4.3水路管道可持续释放消毒因子，对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抗菌活性值≥4.4；

4.4牙椅进入消毒模式时可自动切换消毒水瓶供水；

5.医生治疗台单元

5.1医生治疗台为下挂式；水、气调节旋钮可拆卸进行高温高压消毒；

5.2配置≥3.2寸高清触控显示屏和≥20个功能机械按键；

5.3系统具备开机自检功能；具备倒计时功能；

5.4根管模式下能根据根管锉的不同选择相应转动模式；

5.5内置洁牙模块；
6.侧箱单元

6.1可旋转式侧箱，耐腐蚀，耐酒精消毒，耐UV老化；

6.2配置可拆卸陶瓷痰盂缸，下水口配置排污单向阀，配套消毒器械挂架；

7.助手位单元：配置≥3关节的助手杆，带副控面板，每个器械挂架位的垂直角度可单独进行≥270度的旋转；

8.地箱：内外置地箱可选；内置封闭电源；

9.配置多功能脚踏开关，可控制牙椅升降俯仰、手机工作、有无水、水杯供水、冲洗痰盂、吹屑气开关和椅位复位。

10.配置医生椅，至少有八个方位可调节，采用静音脚轮。

11.配置护士椅，带扶手，可调节坐垫高度。

	06-23
	二氧化碳激光治疗仪
	1
	36个月
	产品注册的使用寿命≥10年；

激光波长：10.6μm±0.1μm；

点阵模式下光斑(焦点)直径：D≤0.4mm；

激光输出方式≥5种：连续输出、单脉冲输出、调制脉冲输出（数字脉冲）、脉冲重复输出、点阵模式；

扫描手具（电脑点阵扫描器）≥1个；扫描刀头≥2个；脉冲刀头≥2个；辅助治疗刀头限位杆≥2个；

扫描输出形状包含但不限于方形(正方形、矩形、线性、菱形)、圆形（椭圆）、六边形、三角形，上述图形均能切换至镂空形；

扫描手具最大扫描面积（图形大小可调）：30mm*30mm；

脉冲模式下激光脉冲宽度和周期时间为10ms-2950ms 秒可调，调节步进为 10ms,允许误差不超过±20%；

调制脉冲模式频率10Hz-1000Hz可调；

点阵模式输出：脉宽（停留时间）0.1ms-10ms可调；

最大脉冲重复频率：5000Hz（1/周期,周期=脉宽+间隔）；

点阵激光模式输出：脉冲间隔时间0.1ms-5000ms可调；

点阵激光模式输出（密度可调）：激光点间距0.3mm-2.6mm可调； 

点阵模式可重复扫描次数：1-20次可调；

激光输出控制系统：脚踏控制、手控控制双控制系统；

储存功能：记忆储存方案≥3种；

激光防护镜：可见光透射比：≥65%，光密度≥4.

	06-24
	高频电灼仪
	1
	36个月
	1.模块1：

（1）输出功率：2-12W可调；输出模式：连续 、脉冲输出；

（2）脉宽：10-600ms连续可调；

（3）治疗模式：双极；

（4）治疗深度：0.5-3.5mm可调；步进为0.1mm

（5）≧3种治疗电极：面部治疗电极、眼周治疗电极、颈纹治疗电极；

（6）置配绝缘针与非绝缘针；

2.模块2：

（1）输出功率：5-45W可调,步进为1W；

（2）安全温度可调范围：38-48℃，步进为0.5℃；

（3）滑动模式输出时间范围：1—30min，步进为1min；

（4）具有自动温控检测系统，实时有声反馈监测温度；

（5）≧3种多级聚焦射频治疗手柄：

工作面积≥37mm×40mm，误差±2mm

工作面积≥23.5mm×23.5mm，误差±2mm

工作面积≥10mm×6mm，误差±2mm

3.具有能量累计自动计数功能；具有阻抗自动检测和能量智能自动匹配功能；具有系统可升级功能；具有独立过滤器接口；具有防水脚踏开关；

4.手持件接口：手持件接口数量≥3个。

5.配置要求（包含但不限于）：负压手具1个，无创射频2个、配套电极8个、脚踏开关1套

	06-25
	紫外线光疗仪
	1
	36个月
	1、光源：氮化铝镓（AIGaN）LED芯片固态光源，阵列反射式光路设计；

2、光源的使用寿命≥5000小时；

3、具有可视化观察窗；

4、柄按键操作；治疗手柄包含≥6中出光头，科连接测定出光头或治疗出光头；

5、手柄最大照射面积≥23平方厘米，任意照射面积，多种硅胶片形式组合搭配，手柄一键式擦作；

6、水温、水流、电流报警提示功能；

7、具有航空级循环冷却系统；

8、手柄输出接口：治疗出光头+MED测定出光头

9、辐照剂量（mJ/cm2）:50-5000；辐照强度（mw/cm2）≥50

10、产品使用年限≥8年

11、配置要求（包含但不限于）主机1台、防护眼罩2副、红斑窗口1个、出光窗口1套

	06-26
	强脉冲光治疗仪
	1
	36个月
	1.导光晶体材质：蓝宝石。

2.光斑面积：≥15mm×45mm；

3.皮肤制冷温度0～20℃可调

4.可插拔滤光片技术

5.双波段滤波技术：波长范围420～600nm+780～1200nm；双窗口滤波片。

6.工作方式：单次曝光、重复曝光（间隔1-5s）

7.滤光片波长范围：420-1200nm

8.配置≧10种滤光片：530-950nm，560-950nm，590-950nm，660-950nm； 420-600nm & 780-1200nm ，515～1200nm，560～1200nm，590～1200nm, 640～1200nm，695～1200nm。

9.脉冲宽度：10～200ms或 5～180ms

10.最大能量密度：≥30J/cm2

11.具备两种操作模式：智能模式和专业模式

12.最小子脉冲脉宽≤500μs。

13.输出能量：输出能量不稳定度优于±10%；输出能量复现性优于±10%。

14.正方形光斑适配器：面积≥1.21cm2，圆形光斑适配器：直径φ7mm及φ5mm

15.方形遮光罩：≥15mm×45mm，遮挡侧边漏光。

16.配置要求（包含但不限于）：主机1台、治疗手柄2个、滤光片10个，脚踏开关1个、防护眼镜2副

	06-27
	多功能激光光电平台
	1
	36个月
	1、适用范围：镇痛消炎、促进组织修复、刺激多种酶的活性，增加肌肤弹性及紧致，用于治疗过敏性皮炎。

2、光疗模块一 ： 

2.1 光源类型：LED/可见光

2.2 输出波长：≥590nm±5nm 

2.3 光源组成：≥400颗 

2.4 输出强度：≤25mW/cm²±25%

2.5 光照面积：≥750cm2，治疗头≥5个发光瓣

2.6 治疗时间：1～99min可调，步长1min

2.7 工作模式：连续/脉冲模式

3、光疗模块二：

3.1 光源类型:半导体激光

3.2 输出波长：≥830nm±2nm

3.3 光源组成：≥67颗

3.4 输出强度：≥2100mW，误差≤±20%

3.5 脉冲频率：2Hz±1Hz

3.6 脉冲宽度：250ms±10ms

3.7 照射方式：连续、脉冲模式

4、电疗模块：

4.1 输出强度：0.8W~40W

4.2 脉冲频率：4×（1±5%）MHz

4.3 治疗时间：1～60min可调，步长1min

4.4 输出方式：连续输出

4.5 输出极性：单极

5、主机平台：一体机，一台主机同时具备光疗模块与电疗模块

5.1 ≥8英寸液晶显示屏，操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制

5.2 抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂

6、使用年限≥10年

7、要求光电一体机，具有射频修复导入功能、光照功能，光照具有590nm、830nm两种光源波长。

	06-28
	超声治疗仪
	1
	36个月
	1.波束类型：会聚型 
2.超声输出方式：脉冲式

3.声工作频率：2MHz、4MHz、6.5MHz

4.焦平面距离：2.0mm、3.0mm、4.5mm

5.额定输出声功率：分档调节

6.输出声功率的时间稳定性：额定输出声功率的变化应不超过±20%。

7.具备定时器功能

8.输出指示：功率指示值与实际值偏差在±20%范围内。

9.侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2

10.治疗头超温：≤41℃

11.噪声：≤65dB(A)

12.手柄类型：

12.1超声炮手柄：针对不同治疗层次可选五种类型治疗头

12.2超声刀手柄：治疗头与手柄一体化设计不可拆卸

12.3同一设备最多可同时连接3个超声刀治疗手柄以及1个超声炮治疗手柄，无需频繁拆卸更换，操作更便捷。

13.治疗头发数：超声炮治疗头为≥40万发，超声刀治疗头为≥5万发。

14.操作系统：

14.1系统支持新建客户档案，方便随时查看患者的历史诊疗记录。

14.2治疗界面多种参数可调，包括输出功率、点间隔、长度、定时等

14.3超声炮手柄四种治疗模式可调。

14.4超声刀手柄连发模式最小发射间隔为0.4秒。

14.5具备系统在线更新功能。

15.配置要求（包含但不限于）：两个不同治疗手柄（刀和炮），1套治疗头（含刀头和炮头）


